ОКП 42 1281					Утверждаю:

Ген. директор ООО "Метроник"

О.В. Кошель

20.12. 2018 г

Датчики давления КУРАНТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МПКБ.406233.004 РЭ

2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3

1.1 Назначение изделия	3

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Состав изделия	8

1.4 Устройство и принцип действия датчика	8

1.5 Упаковка	22

2.1 Общие эксплуатационные ограничения и меры безопасности	23

2.2 Монтаж и подготовка изделия к использованию	23

2.3 Эксплуатация изделия	26

2.4 Измерение параметров, регулирование и настройка однопредельного датчика	27

2.5 Регулирование и настройка унифицированных многопредельных датчиков с круглой платой МЭЛ (см. рис. 8)	28

4 ПОВЕРКА ДАТЧИКОВ	35

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	36

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	38

7 УТИЛИЗАЦИЯ	39

Приложение А (обязательное)	40

А.1 - Структура условного обозначения датчика	40

А.2 – Пример условного обозначения датчика	41

Приложение Б (обязательное)	42

Таблица Б.1 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДА и Курант-ДИ	42

Таблица Б.2 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДР	43

Таблица Б.3 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДИВ	44

Таблица Б.4 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДД	44

Приложение В (обязательное)	46

Таблица В.1 – Конструктивные исполнения входного узла  датчиков	46

Таблица В.2 – Исполнения по материалам входного узла датчиков	48

Таблица В.3 – Коды климатических исполнений	48

Таблица В.4 – Основная приведенная погрешность датчиков	50

Таблица В.5 – Коды питания	50

Таблица В.6 – Коды выходного сигнала	50

Таблица В.7 - Исполнения оболочки  датчиков по степени защиты	51

Таблица В.8- Коды исполнения корпуса электронного преобразователя и соединителя	52

Приложение Г (обязательное)	54

Приложение Д (справочное)	57

Приложение Е (справочное)	70

Приложение Ж (справочное)	82

Приложение И (справочное)	83

Приложение К  (справочное)	85

Приложение Л (справочное)	86

Приложение М (справочное)	88

# Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации датчиков давления КУРАНТ (далее по тексту ( датчиков).

К эксплуатации изделия допускается персонал, изучивший настоящее руководство.

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Назначение изделия

    - Датчики давления КУРАНТ предназначены для работы в системах измерений, контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование избыточного давления (КУРАНТ-ДИ), абсолютного давления (КУРАНТ-ДА), разрежения (КУРАНТ-ДР), избыточного давления-разрежения (КУРАНТ-ДИВ) и разности давлений (КУРАНТ-ДД), в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения постоянного тока.

Предусмотрены исполнения датчиков для применения в контакте с пищевыми продуктами.

Датчики КУРАНТ поставляются с нижним пределом измерений, равным нулю или (для измерений давления-разрежения) со смещенным «нулем», находящимся между верхним и нижним пределами измерений.

По согласованию датчики поставляются со смещением настройки пределов измерений, что обеспечивает возможность измерения давления со сдвигом «нуля», например, атмосферного давления.

Датчики КУРАНТ-ДИ, ДА, ДД могут использоваться для измерения уровня жидкости гидростатическим методом в открытых или закрытых резервуарах, а датчики КУРАНТ-ДД ( для расхода жидкости или газа на сужающем устройстве. Применение датчиков КУРАНТ-ДД в комплексе с блоком питания и извлечения корня позволяет получать линейную зависимость сигнала от расхода.

Датчики предназначены для работы при температуре контролируемой среды, соответствующей условиям п.1.1.5.

По степени защищенности оболочки от воздействий пыли и воды датчики, в зависимости от модели (см. таблицу В7), имеют исполнения IP54, IP55, IP65, IP67, IP68 и IP69 по ГОСТ 14254-2015.

Датчики предназначены для работы в климатических условиях, установленных для групп В4, С1, С2, С3, С4, У2* и У2** по ГОСТ Р 52931-2008 и исполнений УХЛ 2 УХЛ 2**, УХЛ 3.1, УХЛ 3.1*, УХЛ 3.1** и специальное исполнение по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 55; 40; 30; 10 °С и от плюс  5(1) °С до плюс 50, 55, 70, 80, и 85 °С и относительной влажности от 80 до 100 % - в зависимости от модели датчика и особенностей заказа (приложение В, таблица В.3).

Датчики предназначены для работы при атмосферном давлении от 84,0 до 106,6 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

Датчики для работы в контакте с пищевыми продуктами, выполнены с применением материалов, разрешенных для такого контакта согласно РТМ-27-72-15-82.

Датчики предназначены для работы при питании от источника постоянного тока с напряжением Uп=15-36 В (по согласованию - в пределах 11В≤Uп≤42 В) с нестабильностью не более (2 % номинального значения.

При заказе датчика указывается условное обозначение датчика согласно структурной схеме, приведенной в приложении А.

Поставка датчиков с пределами измерений в кг/см2 или в других единицах измерения давления, производится по требованию потребителя, отраженному в заказе.

## Технические характеристики

    - Условное обозначение, включая наименование, модель, основные параметры и исполнения датчиков соответствуют обозначениям, указанным в приложениях А, Б, В.

    - Датчики подразделяются (см. приложение Б) на две группы:

- однопредельные и

-унифицированные многопредельные.

Соответственно датчики поставляются с одним, или с несколькими диапазонами измерений, предусмотренными для данной модели, могут быть неперестраиваемыми и перестраиваемыми однопредельными; а также многопредельными (см. таблицы Б.1-Б.4).

Однопредельный датчик должен иметь один предел (диапазон) измерений, выбираемый из ряда, указанного для модели датчика.

По предварительно согласованному заказу, однопредельный датчик может быть изготовлен с перестраиваемым электронным преобразователем, обеспечивающим возможность настройки датчика на смещенные пределы измерений в допустимом диапазоне значений, отвечающем ограничению (1.1).

| DPmin ≥ Кд·DPmax | (1.1), |
| --- | --- |

Многопредельный датчик должен обеспечивать возможность настройки (переключения) на любой диапазон в пределах ряда, указанного для модели и отвечающего условию (1.1),

где DPmin и DPmax – соответственно минимальный и максимальный допустимые диапазоны измерений датчика выбранной модели. DPmax выбирают по таблицам Б1-Б4 в зависимости от модели датчика, Кд – коэффициент кратности переключения, который может быть от Кд=1 до минимального значения, равного Кд=0,1 или Кд=0,25 – в зависимости от исполнения датчика и модуля электроники (см. п.п. 2.5)

Датчик поставляется настроенным на один из пределов модели с нижним пределом измерений, равным «нулю» (см. таблицу Б.1) или, при настройке на измерение давления-разрежения,- на значение между нижним и верхним пределами.

По предварительно согласованному заказу датчики могут быть настроены со смещением пределов и при этом поставляются как неперестраиваемые или как перестраиваемые на заказанные пределы.

Изменение пределов датчиков производится потребителем в диапазоне настроек модели в соответствии с требованиями данного документа и паспорта на датчик.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков (о, выраженные в процентах от диапазона измерений / диапазона изменения выходного сигнала, равны ±0,15; ±0,25; ±0,5; ±1,0 % ( в зависимости от модели, пределов измерений и заказа.

Максимальная основная приведенная к диапазону измерений / диапазону изменения выходного сигнала погрешность ((о) датчика после перестройки его диапазона с необходимой коррекцией нуля и диапазона, минимизирующей отклонение от номинальной характеристики датчика, не должна превышать ±0,25; ±0,5; ±1,0 и ±1,5 % ( для датчика с исходной погрешностью (при поставке) ±0,15; ±0,25; ±0,5 и ±1,0 % соответственно.

При восстановлении исходного предела измерений, основная погрешность датчика восстанавливается (до погрешности при поставке) с корректировкой «нуля» и «диапазона».

Корректная оценка, подстройка датчика и снижение основной погрешности на новом диапазоне, обеспечиваются согласно правилам п.п. 2.4 - 2.5 и раздела 4.

Вариация выходного сигнала датчика не превышает абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

Датчики имеют линейную номинальную статическую характеристику с возрастающим (или убывающим) в зависимости от входной величины сигналом постоянного тока или напряжения в пределах 0÷5 мА, 0÷20 мА, 4÷20 мА, 1÷5 В (Приложение В.6).

Питание датчика должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением Uп=12÷36 В (по согласованию ( от 8 В до 42 В) ( при нестабильности не более 2% номинального значения.

Для датчиков с сигналом 4÷20 мА напряжение питания Uп и сопротивление нагрузки Rн (включая сопротивления линии связи и барьера искробезопасности) следует выбирать в соответствии с условием.

| Uп≥(Uпmin+Rн·Imax), | (1.2) |
| --- | --- |

где Uп – напряжение питания на выходе источника, В;

Uпmin ( значение минимального допустимого напряжения питания, подводимого к датчику;

Imax=20 (мА) ( максимальный сигнальный ток;

Rн ( сопротивление нагрузки (кОм), включая сопротивление линии связи и барьера искробезопасности.

При основной поставке датчика с сигналом 4÷20 мА и Uп≥12В принимается Un min= 12 В.

При Uп от 8 В до 12 В для расчета Rн по формуле (1.2) следует принимать Uпmin =8 В.

Допустимые пульсации напряжения питания выбираются потребителем в зависимости от допустимых пульсаций в сигнальной цепи и результирующей погрешности измерений с учетом наводок на линии и фильтрации помех на выходе источника и на нагрузке

Сопротивление нагрузки (включая сопротивление линии связи) должно быть:

- для датчиков с выходным сигналом (0 - 5), (1 - 5) В - не менее 1 кОм;

- для датчиков с выходным сигналом (0 - 10), В - не менее 2 кОм;

- для датчиков с выходным сигналом (0 - 5), (5 - 0) мА - не более 2 (2,5) кОм;

- для датчиков с выходным сигналом (0 - 20), (20 - 0) мА - не более 500 (1000) Ом,

- для датчиков с выходным сигналом (4 - 20), (20 - 4) мА - в пределах значений, определяемых зависимостью:

Rн ≤ (Uп - Uпmin)/Imax,								(1.3)

где Rн - сопротивление нагрузки (не более 1 кОм), включая сопротивление линии связи, кОм;

Uп – напряжение источника питания датчика, В;

Uпmin - минимальное допустимое напряжения питания датчика (для типовых случаев Uпmin = 12 В);

Imax – максимальное значение выходного сигнала тока, мА.

Примечание - В скобках указаны максимальные значения сопротивлений нагрузки, которые допускаются при использовании источников питания с номинальным напряжением питания от 36 до 42 В

Линия связи:

- трех- или четырехпроводная линия связи при выходном сигнале (0 - 5), (5 - 0) мА, (0 - 20), (20 - 0) мА, (4 - 20), (20 - 4) мА или (1 - 5) В, (0 - 5) В, (0 - 10) В, (0,5 - 4,5) В;

- двухпроводная (по специальному заказу - трех- или четырехпроводная) линия связи при выходном сигнале (4 - 20), (20 - 4) мА.

Схемы внешних электрических соединений датчиков приведены в приложении Г.

Мощность, потребляемая датчиками от источника постоянного тока:

а) при сигнале 0÷20 мА, 4÷20 мА и частотном сигнале ( не более 1 Вт;

б) при сигнале 0÷5 мА, 1÷5 В ( не более 1,4 Вт.

Датчики различных моделей (приложение Б) имеют исполнения

(приложение В) по степени защищенности (ГОСТ 14254), климатической устойчивости и категории размещения (ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 15150), схемы подключения (приложение Г), общие виды, типовые варианты монтажа, габаритные и установочные размеры (приложения Д и Е), которые выбирают в зависимости от задач и условий эксплуатации.

По предварительно согласованному заказу, датчики могут изготавливаться в исполнении, соответствующем группе устойчивости Д2 по ГОСТ Р 52931-2008 для пределов рабочих температур и влажности, выбираемых согласно ГОСТ Р 52931-2008 .

Датчики сохраняют работоспособность при отсутствии в приемных полостях и на мембранах наледи, твердых и вязких осадков, нагаров.

По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют виброустойчивому исполнению N3 по ГОСТ Р 52931-2008. Дополнительная приведенная (к диапазону) погрешность датчика, вызванная воздействием вибрации с параметрами, соответствующими виброустойчивому исполнению N3 по ГОСТ Р52931-2008, не должна превышать (0,2 %, (0,4 % и ±0,6 % ( для настройки датчиков с основной погрешностью ±0,25; ±0,5 и ±1 % соответственно.

Дополнительная приведенная  к диапазону измерений / диапазону изменения выходного сигнала погрешность датчиков ((t), вызванная изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С, не должна превышать значений, определяемых формулой:

| (t = ±Кt(0,8 + 0,2P’max/ Pmax) | (1.3), |
| --- | --- |

где Кt - коэффициент, принимающий значение:

(0,15 %/10 °C для датчика с основной погрешностью ׀(׀=0,15 %;

(0,25 %/10 °C для датчиков с основной погрешностью ׀(׀=0,25 %;

±0,45 %/10 °C для датчиков с основной погрешностью ׀(׀=0,5 % и

(0,6 % для датчиков с с основной погрешностью ׀(׀=1,0 %;

P’max и Pmax - соответственно максимальный и действительный верхний пределы измерений для данной модели датчика.

По предварительно согласованному заказу, перестраиваемый (многопредельный) датчик может поставляться с нормированием температурной погрешности ((t) для всех диапазонов модели, на которых она будет использоваться.

Дополнительная приведенная погрешность датчика от изменения напряжения питания, подводимого к датчику или при изменении сопротивления нагрузки в допустимых пределах, указанных в п.п. 1.2.6. и 1.2.7, не превышает 0,3 основной погрешности датчика по п. 1.2.3.

Датчики КУРАНТ-ДА, ДИ, ДР, ДИВ сохраняют свои параметры и выдерживают перегрузку измеряемым давлением:

-до 1,25Pв- при верхних пределах до 10 МПа;

-до 1,15Pв- при верхних пределах свыше 10 МПа,

где Рв – верхний предел максимального диапазона измерения датчика.

Датчики разности давлений КУРАНТ-ДД выдерживают рабочее давление, указанное в приложении Б4 а также и кратковременную одностороннюю перегрузку (в течение 15 мин) этим давлением.

. После перегрузки, в зависимости от времени ее действия и условий работы датчика, может потребоваться подстройка нуля.

Изменение выходного сигнала «(р» датчиков КУРАНТ-ДД при изменении рабочего избыточного давления на каждые 10 % предельно допускаемого значения не должно превышать значений, определяемых формулой:

| (р=±Kр·∆Pраб·(P'max/Pmax) | (1.4) |
| --- | --- |

где ∆Pраб - изменение рабочего избыточного давления в МПа;

P'max, Pmax – соответственно максимальный и действительный верхний пределы измерений для данной модели датчика;

Kр – коэффициент, принимающий значение в зависимости от модели:

0,025 %/МПа– для моделей 2430, 2434, 2440, 2450, 2460;

0,08 %/МПа- для моделей 2420, 5420, 5430;

0,2 %/МПа- для моделей 1401, 1402, 2410, 5410.

Сопротивление изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса не менее:

- 20 МОм при при нормальных условиях;

- 1 МОм при температуре окружающего воздуха от (30(3) °С и относительной влажности до 98-100 %.

Датчики не выходят из строя при коротком замыкании или обрыве выходной цепи датчика, а также при подаче напряжения обратной полярности.

Межповерочный интервал датчиков согласно МП 202-002-2019 «Датчики  давления КУРАНТ. Методика поверки».

Средняя наработка на отказ 110000 часов

Примечание – Уход НУЛЯ по технологическим причинам (в связи с установкой или переустановкой датчика, нарушением нормального режима работы и т.п.) к отказам не относится.

## Состав изделия

Комплект поставки датчика указан в таблице 1.

Таблица 1- Комплект поставки

| Обозначение документа | Наименование | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МПКБ. 406233.004 | Датчик давления КУРАНТ-ДА, -ДИ, -ДР, -ДИВ, или -ДД | 1 | Поставляется в соответствии с заказом. |
| МПКБ. 406233.004 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | Допускается прилагать по 1 экз. на партию датчиков, поставляемых в один адрес. |
| МПКБ. 406233.004 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Кабельная часть соединителя | 1 | Ответная часть приборной части соединителя датчика согласно таблице В8. |
|  | Комплект монтажных частей | 1 | В соответствии с приложением И (см. таблицу И1)– по предварительно согласованному заказу |

Примечание – Конструктивные исполнения и характеристики монтажных частей устанавливаются документацией на них и настоящим руководством не нормируются. Обозначения комплекта монтажных частей приводятся для предварительного согласования заказа комплекта монтажных частей к поставляемому датчику.

## Устройство и принцип действия датчика

По принципу действия и устройства датчики подразделяются на манометрические (КУРАНТ-ДИ, ДА, ДР и ДИВ) и дифманометрические (КУРАНТ-ДД).

Они имеют мембранный первичный преобразователь и электронный модуль (блок) с конструктивными исполнениями, обусловленными спецификой эксплуатации, особенностями и пределами измерений, входами для подачи давления и соединителями для подключения к линии связи.

Разновидность, модель и исполнения датчика следует выбирать по всей совокупности признаков и описаний, отраженных в данном руководстве.

В манометрических датчиках абсолютного давления (КУРАНТ-ДА), мембранный элемент преобразует перепад давления контролируемой среды относительно абсолютного (опорного) давления в герметизированной полости. В этих датчиках явный вход имеется только для давления контролируемой среды. Опорное давление в герметизированной полости должно быть достаточно стабильным, что достигается откачкой газа из полости до глубокого вакуума. В ряде случаев, например, в датчиках для высоких давлений. стабильность достигается без глубокого вакуума, при помощи электронных средств компенсации температурной погрешности.

В манометрических датчиках избыточного давления (КУРАНТ-ДИ), разрежения (КУРАНТ-ДР), и избыточного давления- разрежения (КУРАНТ-ДИВ), мембранный элемент преобразует давление контролируемой среды относительно атмосферного давления. В этих датчиках, имеется явный вход для контролируемой среды (штуцер и т.п.) и отверстие или специальный канал (например, в кабеле) для связи с атмосферным давлением или полость с опорным давлением, равным атмосферному. Полость опорного давления может быть изолирована от атмосферного давления, если погрешность от колебаний опорного давления можно не учитывать. Это, как правило, относится к датчикам давления с диапазоном более (2,5-10) МПа.

В дифманометрических датчиках (КУРАНТ-ДД) мембранный элемент сравнивает два рабочих давления контролируемой среды и имеет два явных входа, что и обеспечивает измерение разности давлений. Такой датчик является наиболее универсальным и может использоваться для измерений избыточного давления и разрежения.

Особенностью большинства дифманометрических датчиков является то, что они рассчитаны на измерение относительно малых перепадов давлений на фоне значительно большего избыточного давления и многократной односторонней перегрузки этим давлением.

По конструктивным исполнениям, уровню специализации и унификации датчики разделяются на однопредельные и унифицированные многопредельные.

Однопредельные датчики по сравнению с унифицированными многопредельными датчиками характеризуются большей специализацией, разнообразием исполнений:

- по защищенности, условиям эксплуатации, контролируемым средам;

-по конструкции корпусов, устройств ввода давления, электрических соединителей.

Корпусные элементы однопредельных датчиков выполнены преимущественно из нержавеющих сталей и сплавов.

Однопредельные датчики, будучи однопредельными, могут поставляться со смещенным диапазоном или с возможностью перестройки диапазона.

Унифицированные многопредельные датчики имеют следующие особенности:

-они имеют модульную (но единую) конструкцию, включающую механически соединенные первичный измерительный блок с расположенным в нем тензопреобразователем и блок электроники;

-первичный блок выполнен в корпусе преимущественно из нержавеющих сталей и сплавов.

-блоки электроники имеют алюминиевый унифицированный корпус в круглом исполнении и расположенный в нем модуль электроники с элементами переключения диапазонов и регулировки нуля и диапазона;

- датчик настраивается и, при необходимости, переключается потребителем на один из диапазонов модели в интервале (как правило) от 10 до 100% максимального верхнего предела. Диапазоны, на которые датчик может быть настроен и переключен, оговариваются в заказе;

- органы настройки унифицированных многопредельных датчиков расположены под удобно открываемой крышкой, что необходимо для переключения и подстройки пределов. Это достигается блочным исполнением конструкции корпуса и более просторным размещением модуля электроники.

Общие виды, габаритные, присоединительные размеры датчиков представлены в приложении Д. Типовые варианты и параметры их монтажа - в приложении Е, а схемы подключения - в приложении Г.

Далее приводится описание конструкций, исполнений и особенностей применения датчиков.

Конструктивные исполнения и особенности однопредельных датчиков

      - Однопредельные датчики имеют ряд специализированных конструкций и модификаций, диктуемых разнообразием объектов, условий и задач измерений.

Схематично конструктивные исполнения датчиков представлены на рисунках 1 и 2.

      - Манометрические однопредельные датчики КУРАНТ-ДА, ДИ, ДР и ДИВ (см. на рисунке 1) выполнены в виде моноблока, который имеет скомпонованные вдоль оси датчика:

- штуцер, или гнездо, или фланец 2 с каналом подвода давления к мембранному тензопреобразователю 3  или с открытой (фронтальной) мембраной 1, которая связана с тензопреобразователем 3 через разделительную жидкость «а» или шток «б»;

- цилиндрический корпус (кожух) 10 с соединителем 12, закрепленным на основании 11, расположенном в конце корпуса;

- расположенный в корпусе модуль электроники (МЭЛ) 5 с джампером 8 и резисторами 6 и 7 для подстройки «нуля» и «диапазона», соединенный с коллектором 4 тензопреобразователя 3 и подключаемый к линии связи через соединитель 12. Джампер служит для перестройки датчика на другой диапазон, если он заказан.

Соединитель может быть в кабельной муфты.

В однопредельных датчиках кабельная муфта обычно применяется вместе с встроенным кабелем (см. рисунок 1, вариант В соединителя).

Датчики в базовом исполнении имеет общее (широкое) назначение, поскольку имеет самую простую конструкцию.

В датчике с входной измерительной мембраной тензопреобразователя измеряемое давление преобразуется в деформации тензомоста непосредственно. В датчике с разделительной мембраной измеряемое давление передается на мембрану тензопреобразователя через жидкость или шток. Эти особенности датчиков с измерительной и разделительной мембраной на входе позволяют выбирать из них варианты для широкого круга условий и требований.

Датчики с открытой (фронтальной) мембраной имеют специализацию применительно к среде измерений. Они предназначены для работы в контакте с агрессивными, с вязкими, пищевыми средами. Однако и здесь исполнение мембраны зависит от агрессивности, температуры среды.

Для высокотемпературных сред (например, нагретых пищевых масс или пластмасс) применяются датчики давления с удлиненным штуцером и открытой жесткой мембраной по варианту Д (см рисунок Д9).

Для химически активных, сильно нагреваемых сред, желательно применять жесткую мембрану, связанную штоком с тензопреобразователем (см. вариант Д, И ввода P).

Для сыпучих сред с абразивным воздействием на вход датчика предусмотрены варианты исполнений датчиков с открытой резиноподобной толстой мембраной, выполненной в штуцере или фланце (см. рисунок 1, варианты Г, Д, Л, М).

Датчики с кабельной муфтой с гнездом (возможно и с штуцером) на входе, могут быть выполнены в герметичном исполнении и применены как погружные, например, для измерения уровня жидкости в емкостях и скважинах.

Для сложных условий с погружением в жидкость на сравнительно большую глубину (десятки метров) датчики абсолютного давления КУРАНТ-ДА в исполнении, показанном на 
рисунке1(В, Ж, И) и рисунке Д4, могут использоваться вместо датчиков избыточного давления (КУРАНТ-ДИ) для измерений гидростатического давления (уровня) в комплексе с барометром, позволяющим вносить поправку на изменение атмосферного давления. В качестве барометра может быть использован также датчик КУРАНТ-ДА для измерения колебаний атмосферного давления.

Для неагрессивных сред, газа, воздуха, при низких давлениях могут быть применены открытые мембраны с жидкостным разделителем (см. вариант Г, Ж, Л).

      - Однопредельные дифманометрические датчики (см. рисунок 2) отличаются от манометрических тем, что имеет не один, а два входа давления (суммирующий и вычитающий). Они имеют два исполнения - с штуцерами и с гнездами без разделительных мембран.

Основное назначение таких дифманометрических датчиков - измерения перепада, расхода и уровня в тяжелых условиях, например, на железнодорожном, водном транспорте, на авиасредствах, в геологоразведке.

1 – открытая (фронтальная) воспринимающая мембрана с жидкостным разделителем «а» (вар. Г,Ж,Л) или штоком «б» (вар. Д.И.М);

2 – узел ввода давления (штуцер, фланец, гнездо) без разделителя;

3 – тензопреобразователь мембранный (вар. А,Г,Е,Ж,К,Л) или мембранно-штоковый (вар. Д,И,М);

4 – коллектор тензопреобразователя;

5 – печатная плата модуля электроники (МЭЛ);

6 и 7 – переменные резисторы для подстройки «нуля» и «диапазона»;

8 – перемычка (джампер) для перестройки диапазона;

9 – провода для связи модуля электроники (МЭЛ) с соединителем;

10 – кожух (корпус);

11 – основание соединителя;

12 – соединитель (соединитель – см. вар. А,Б, или кабельная муфта – см. вар. В);

13 – шлейф для соединения тензопреобразователя с модулем электроники;

Рис. 1 – Конструктивные схемы малогабаритных манометрических  датчиков Курант-ДА моделей 1001-1008, Курант-ДИ моделей 1101-1109; Курант-ДР моделей 1201,1202, 1206 и Курант-ДИВ моделей 1301, 1302, 1306

Р(+), Р(-) – давление на суммирующем и вычитающем входах датчика;

1 – суммирующий (плюсовой) вход (штуцер – вар. А или гнездо – вар Б);

2 – вычитающий (минусовой) вход (штуцер – вар. А или гнездо – вар Б);

3 – корпус дифференциального (первичного) преобразователя;

4 – канал суммирующего входа давления;

5 – канал (трубка) вычитающего входа давления;

6 – тензопреобразователь давления;

7 – гермоввод (герметичный коллектор);

8 – кожух;

9 – шлейф для связи тензопреобразователя с модулем электроники (МЭЛ);

Прочие составные части указаны на рис. 1.

Рис. 2 – Конструктивные схемы малогабаритного дифманометрического датчика Курант-ДД моделей 1401 (вар. А) и 1402 (вар. Б).

Конструктивные исполнения и особенности унифицированных многопредельных датчиков.

      - Унифицированные многопредельные датчики имеют несколько базовых конструкций. Каждая типовая конструкция представлена рядом исполнений, отличающихся незначительными модификациями конструкции, диапазонами.и некоторыми другими параметрами.

Далее рассмотрим эти типовые конструкции на основе схематичных изображений (см. рис.3-5).

      - Конструктивные схемы датчиков, построенных по принципу двухмембранного дифманометра, представлены на рис.3. Базовый вариант датчика - дифманометрический.

Манометрические датчики отличаются в зависимости от измеряемого давления (КУРАНТ-ДИ, ДР, ДИВ и ДА) так, как указано в п.п. 1.4.1- 1.4.4. Они имеют положительные свойства, сходные с дифманометрическими датчиками.

В датчиках этого типа полость корпуса 1, расположенная между мембранами 2 и 3, заполнена кремнийорганической жидкостью 11, которая создает жесткую гидравлическую связь между мембранами и препятствует изменению расстояния между мембранами под действием статического давления (сжатия), что обеспечивает требуемую точность измерений. Этим обеспечиваются синхронная деформация одной и другой мембран под действием перепада давлений.

При перегрузке давлением P(+) или P(-) мембрана 2 (или 3) упирается в профилированную поверхность, что позволяет выдерживать давление, во много раз превышающее измеряемый перепад. Особенно важно это свойство в дифманометрах, работающих при измерениях расхода по перепаду на сужающих устройствах.

Деформация мембран под действием перепада давлений приводят к пропорциональному разбалансу моста тензопреобразователя 12. Тензопреобразователь электрически соединен через гермоввод 14 и горловину 13 с блоком электроники 15 (БЭЛ), который снабжен соединителем 16 для подключения датчика к вторичной аппаратуре через линию связи.

Преобразуемая величина определяется перепадом давления на мембране 2 относительно давления на мембране 3 (на входах 6 и 7).

Датчики данного типа наиболее универсальны. Они могут применяться для измерений давлений и перепадов давления газа, жидкости, для измерений уровня, плотности жидкости а также расхода жидкости и газа по перепаду давлений на сужающих устройствах.

      - Конструктивная схема датчиков, построенных по принципу одномембранного («сухого») дифманометра, представлена на рис.4. Базовый вариант датчика – дифманометрический. Манометрические варианты (КУРАНТ-ДИ, ДР и ДИВ) несущественно отличаются от дифманометрического. Преобразуемая величина определяется перепадом давлений на входах 6 и 7.

Особенностью датчиков этой конструкции является их высокая чувствительность. Соответственно они предназначены для измерений весьма низких давлений и перепадов давлений преимущественно газа и не предназначены для измерений абсолютного давления.

      - Конструктивные схемы унифицированных многопредельных датчиков, построенных по манометрическому принципу с разделительной мембраной и без нее, представлены на рис. 5.

Эти датчики сходны с однопредельными по принципам преобразования и конструктивными схемам (см. п. 1.4.2 и рис. 1).

К отличиям этих датчиков от однопредельных относятся: собственно многопредельность; увеличенные размеры мембран, фланцев, блока электроники, повышенные функциональные возможности и эксплуатационные удобства, гибкость настройки применительно к условиям объекта.

Все варианты конструкций унифицированы по применяемым блокам электроники 7, соединителям 8, гермовводам 5, тензопреобразователям 4.

Варианты А, Б и В имеют мембранно-жидкостные разделители с унифицированными мембранами 2 и разделительной жидкостью. Вар. А и Б имеют унифицированные корпуса 3.

Особенности конструктивных исполнений:

- в вар. А применяется фланец с штуцерным входом;

- в вар. Б применяется фланцевый корпус 3 с открытой мембраной 2. Фланец снабжен отверстиями для болтового крепления и предназначен для торцового уплотнения (здесь не показаны);

- в конструкции вар. В применяется фланец с открытой мембраной 2 и с конусным корпусом 3 и накидной гайкой 6 для уплотнения по стандарту DIN (для пищевых сред);

- в вар. Г применен корпус 3 в виде штуцера без мембранно-жидкостного разделителя.

Р (+) и Р (-) – давление на суммирующем и вычитающем входах датчика;

Р – давление (избыточное или разрежение), Ра – атмосферное давление, Ро – опорное абсолютное давление (например вакуум).

1 – корпус; 2 – мембрана со стороны давления Р (+); 3- мембрана со стороны давления

Р (-) или Ра, или Ро; 4,5,8 и 9 – варианты крышек; 10 – герметизирующий колпак; 11 – разделительная жидкость; 12 – тензопреобразователь; 13 – горловина; 14 – гермоввод;

15 – корпус блока электроники; 16 – соединитель

Рис. 3 – Конструктивные схемы двухмембранных унифицированных многопредельных датчиков. Датчики Курант-ДД моделей 2410-2460 (вар. А), Курант-ДИ моделей 2110-2140, Курант-ДР моделей 2210-2240, Курант-ДИВ моделей 2310-2340 (вар. Б) и Курант-ДА моделей 2020-2040 (вар. В).

P(+) и P(-) - давление на суммирующем и вычитающем входах датчика КУРАНТ-ДД

В датчиках КУРАНТ- ДР и КУРАНТ- ДИВ на вход P(-) - подается разрежение.

1 - фланец; 2 - корпус; 3 - мембрана; 4 - жёсткий центр; 5 - шток; 6, 7 - входы давления P(+) и P(-); 8 - тензопреобразователь (рычажный); 9 - гермоввод ; 10 - горловина; 11 - блок электроники; 12 - соединитель.

Рис. 4 - Конструктивная схема одномембранных унифицированных многопредельных датчиков, построенных по принципу "сухого дифманометра".

Датчики: КУРАНТ-ДД моделей 5410-5430, КУРАНТ-ДИ моделей 5110-5130, КУРАНТ-ДР моделей 5210-5230, КУРАНТ-ДИВ моделей 5310-5330.

1-фланец с штуцером; 2 – мембрана разделительная; 3 – корпус; 4 – тензопреобразователь; 5 – гермоввод; 6 – гайка накидная; 7 – корпус блока электроники; 8 – соединитель

Рис. 5 – Конструктивные схемы унифицированных многопредельных датчиков, построенных по манометрическому принципу с разделительной мембраной и без нее.

Устройство и принцип действия модуля (блока) электроники

      - Модули электроники (МЭЛ) однопредельных и унифицированных многопредельных датчиков имеют схемы, сходные по принципам построения, но различающиеся по сложности структуры, функциональным и эксплуатационным возможностям.

Схема многопредельных датчиков значительно сложнее схемы однопредельных датчиков, поскольку в ней реализованы функции переключения пределов с соответствующим усложнением схем усиления, термокомпенсации и линеаризации.

Составные части схемы МЭЛ являются следующие функциональные элементы:

– вторичный источник питания (ВИП), обеспечивающий питание тензомоста (ТМ) и всей схемы;

– преобразователь напряжения тензомоста в ток (ПНТ);

– цепь (потенциометр) настройки «нуля»;

– цепь (потенциометр) настройки «чувствительности» («диапазона»);

– цепи линеаризации;

– цепи температурной компенсации «нуля» (ТКН) и чувствительности (ТКЧ);

– узел перестройки диапазонов.

      - Модуль электроники (МЭЛ) однопредельного датчика со стороны передней панели показан на рис. 7.  На панели расположены контакты выхода к соединителю (Х1), элементы подстройки «нуля» («0»), диапазона («D») и перемычка (джампер «SW1») для смещения диапазона.

Соединение МЭЛ с соединителем выполняется распайкой монтажным проводом. Если соединитель выполняется в виде кабельной муфты с кабелем, то соединение с платой выполняется через контакты микроразъема, подпаянные к кабелю. Схемы передней панели МЭЛ и соединений однопредельных датчиков показаны на рис. 6. Внешняя схема подключения однопредельного датчика приведена в приложении Г (см. рис. Г1 и Г2).

Вар. А,Б,В – схемы двух-, трех-, и четырехпроводных соединений МЭЛ с соединителями типа РМ, РС и СНЦ;

Схемы вариантов с кабельной муфтой отличаются от А,Б и В отсутствием соединителя и прямым подключением к МЭЛ кабеля через микроразъемы 5.

1 – плата МЭЛ; 2 – перемычка (джампер) для перестройки диапазона; 3 и 4 – корректоры «нуля» и диапазона; 5 – контакты (или микроразъемы) для соединения с соединителем (кабелем); 6 – провода соединения; 7 – соединитель.

Рис. 6 – Схемы передней панели МЭЛ и электрических соединений малогабаритных датчиков.

      - Блок электроники многопредельных датчиков унифицирован и имеет конструктивное исполнение: с круглым корпусом. Конструкция электронного блока позволяет потребителю самостоятельно устанавливать вид выходного сигнала (растущий или убывающий), изменять значения выходного сигнала 0-5, 0-20 или 4-20 мА, переключать поддиапазоны измерения внутри выбранной модели, настраивать «электронную линзу».

Модуль электроники (электронный преобразователь), смонтированный в круглом корпусе, закрыт двумя уплотненными крышками. В этом корпусе органы регулирования расположены таким образом, что доступ к регулировке «нуля» возможен без снятия крышки корпуса электронного блока. Доступ к регулятору диапазона осуществляется при снятии шильдика с корпуса прибора. Для защиты от пыли и влаги регулятор диапазона закрыт винтом-пробкой с резиновым уплотнительным кольцом.

Схема соединений модуля электроники (МЭЛ) многопредельных датчиков с соединителем (вар. А и Б) и кабельной муфтой (вар. В) в зависимости от выходного сигнала, представлена на рис. 7. При использовании соединителя 4, он соединяется с модулем электроники 1 через контактную панель 2 жгутом 3 (см. вар. А и Б). Если в качестве соединителя используется кабельная муфта (сальниковый ввод) 7, то электрическое соединение осуществляется через клеммную колодку 6, к которой непосредственно подсоединяются жилы кабеля 8, пропущенного через кабельную муфту 7 (см. вар.В). При двухпроводной схеме контакты 5 и 6 клеммной колодки закорачиваются перемычкой 5 (см.вар. Б). В круглом корпусе установлен модуль электроники (МЭЛ) с возможностью перестройки пределов от 100 до 10 процентов максимального диапазона (до десяти диапазонов).

Блок с шестиконтактной панелью и клеммной колодкой (см. вар. А-) позволяет осуществлять контроль выходного токового сигнала без разрыва цепи нагрузки при помощи миллиамперметра, подключенного к выводам 3 и 4.

      - Органы регулирования модуля электроники с круглым корпусом.

Вид модуля электроники со стороны органов регулирования  представлен на рис. 8 с обозначениями переключателей и других элементов. Переключатели SW1, SW3, SW4 служат для установки параметров выходного сигнала преобразователя: сигнал 4…20, 0…20 или 0…5 мА (растущая или убывающая выходная характеристика).

Переключатель SW2 служит для включения дискретного смещения начального значения выходного сигнала (в дальнейшем – «нуля»):

1 – модуль электроники (МЭЛ); 2 – панель (площадка) для распайки; 3 – жгут; 4 – соединитель; 5 – перемычка; 6 – клеммная колодка; 7 – кабельная муфта; 8 – кабель.

Вар. А,В – схемы четырехпроводного соединения (сигналы 0…5, 0…20, 4…20 мА)

Вар. Б,Г – схемы двухпроводного соединения (сигнал 4…20 мА)

Видимые электронные компоненты не показаны.

Рис. 7 – Схемы соединений модуля электроники с выходом в многопредельных датчиках.

Рис. 8 - Вид платы МЭЛ с круглым корпусом со стороны элементов переключения и подстройки.

Переключатель SW5 служит для установки поддиапазона измерения внутри одной модели.

Резистор R53 служит для «грубой» установки начального значения выходного сигнала при перенастройке преобразователя.

Резисторы регулировки «нуля» и «диапазона» вынесены на дополнительную плату так, чтобы их регулировочные головки были доступны после снятия винтов-пробок на корпусе прибора.

Резисторы R8 и R23 используются для балансировки температурных детекторов при настройке преобразователя на заводе-изготовителе.

Потребителю категорически запрещается нарушать значение номиналов этих резисторов, установленное при изготовлении преобразователя.

1.5		Маркировка и пломбирование

1.5.1 На табличке, прикрепленной к датчику, нанесены следующие знаки и надписи:

– товарный знак предприятия-изготовителя;

– краткое наименование датчика с условным обозначением согласно приложению А или записанные отдельно его элементы;

– порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;

– параметры питания;

– дата выпуска.

1.5.2 На потребительскую тару датчика наклеена этикетка, содержащая:

– товарный знак или наименование предприятия–изготовителя;

– условное обозначение датчика согласно п. 1.5.1;

– дата выпуска.

1.5.3 Опломбирование датчика выполняется изготовителем и должно исключить несанкционированный доступ к схеме и корректорам сигнала без нарушения пломбы (стиккера).

  - Упаковка

Упаковывание производится в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

Перед упаковыванием входные отверстия штуцера, фланца, открытая мембрана, резьба штуцера, кабельной муфты и соединителя закрываются колпачками, крышками или заглушками.

Датчик помещен в потребительскую тару, которая затем помещается в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной от 0,2 до 0,4 мм по ГОСТ 10354-82. На потребительскую тару перед помещением в чехол наклеивается этикетка. Полиэтиленовый чехол заваривается с уложенным внутрь влагопоглатителем (селикагелем). В потребительскую тару вместе с преобразователем помещается техническая документация.

Средства консервации соответствует ГОСТ 9.014-78. Предельный срок хранения в упаковке изготовителя -18 месяцев.

Коробка в чехле уложена в транспортную тару - деревянный ящик типа П–1 или Ш–1 ГОСТ 2991-85. Ящики внутри выстланы водоотталкивающей (вощеной или пропитанной битумом) бумагой. Свободное пространство заполнено амортизационным материалом.

Товаросопроводительная документация завернута в оберточную бумагу ГОСТ 8273-75 и вложена в чехол из полиэтиленовой пленки.

В чехол вложен вкладыш с надписью "Товаросопроводительная документация", шов чехла заварен. Чехол с товаросопроводительной документацией уложен на верхний слой упаковки с возможностью непосредственного доступа к нему после вскрытия тары.

Масса транспортной тары не превышает 20 кг.

Отдельные поставки, по согласованию с заказчиком, могут осуществляться почтовыми посылками и в упрощенной упаковке.

В зимнее время ящики с датчиками распаковывать в отапливаемом помещении не менее чем через 12 часов после внесения их в помещение.

Проверить комплектность в соответствии с паспортом на датчик. В паспорте указать дату ввода датчика в эксплуатацию.

2     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## Общие эксплуатационные ограничения и меры безопасности

По степени защиты человека от поражения электрическим током датчики относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75 .

Замену, монтаж, присоединение и отсоединение датчиков производить при отсутствии давления в магистралях, в измерительных камерах (полостях) датчика и при отключенном питании с учетом требований п. 2.2.10.

Не допускается эксплуатация датчиков в системах, в которых рабочее давление может превышать предельные значения, указанные в таблицах приложения Б. Следует избегать действия на датчик давления перегрузки, выходящего за пределы измерений.

При эксплуатации датчиков должны соблюдаться "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" и другие нормативные документы, регламентирующие применение электрооборудования на конкретном объекте эксплуатации.

Не допускается:

1) применение датчиков для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам датчиков, контактирующим с этими средами;

2) применение дифманометрических датчиков, с мембранным блоком, заполненным силиконовой (полиметилсилоксановой) жидкостью, в условиях, при которых правилами безопасности запрещено попадание этой жидкости в контролируемую среду.

Эксплуатация датчиков в этих случаях допускается только с применением специальных разделителей, исключающих контакт указанных материалов с контролируемой средой.

Прежде чем приступить к монтажу датчиков, необходимо осмотреть их, проверить заземляющее устройство, элементы крепления и соединения, целостность корпусов и, при необходимости, проверить в принципе, не нарушена ли работоспособность датчиков при транспортировании и хранении.

Электромонтаж датчиков должен производиться в соответствии со схемами внешних соединений (приложение Г).

Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм2.

Заземлить корпус датчика проводом с сечением не менее 1,5 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.

Подсоединение и заделка кабеля производится при отключенном питании и отключенной линии связи. По окончании монтажа проверьте сопротивление заземления.

При наличии в момент установки датчиков взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

Подключение датчика выполняют согласно схемам внешних соединений (см. приложение Г).

Сопротивление нагрузочного резистора Rнр следует выбирать согласно требованиям п.п. 1.2.6 и 1.2.7. Для сигнала 4÷20 мА искробезопасной цепи, максимальное допустимое значение Rнр выбирают по полученному из формулы (1.2) ограничению

| Rнр≤((Uп –Umin)/Imax), | (2.1) |
| --- | --- |

где: Uп – минимальное (с учетом нестабильности) напряжение на выходе источника питания; остальные обозначения по формуле (1.2).

## Монтаж и подготовка изделия к использованию

Датчики монтируются на полу, на стене помещения, или по месту (на панелях, трубах магистрали и т.п.) с использованием стоек, кронштейнов, хомутов и других монтажных элементов (см. приложение Е). В зависимости от задач измерений и контролируемой среды, выполняется обвязка датчика с соединительными (импульсными) трубками, разделителями, уравнительными и конденсационными сосудами, вентилями и вентильными блоками. Конкретный состав монтажных частей определяется потребителем.

По предварительно согласованному заказу (по ТУ) возможна поставка вместе с датчиками монтажных чертежей, а также деталей, необходимых для соединения датчика с объектом.

Датчики рекомендуется монтировать в положении, указанном на рисунках приложения Е с учетом взаимодействия с обвязкой, прямого и косвенного (через жидкость в подводящей обвязке), воздействия вибраций. Положение датчика должно быть таким, чтобы минимизировать воздействие вибраций вдоль оси мембран, расположение которых показано на рис.1-5 (см. соответствующие рисунки в приложениях Д и Е), а также воздействие гидростатической составляющей и массы подвижных частей (мембран и т.п.) на начальный сигнал датчика.

Однопредельные датчики (см. рис.Е1–Е6) а также унифицированные многопредельные датчики КУРАНТ-ДИ и ДА, показанные на рис. 5, Е13 и Е14, рекомендуется устанавливать в вертикальном положении входным отверстием (штуцером, фланцем, гнездом) вниз и допускается устанавливать в ином положении, удобном для использования, если этого требуют особые условия эксплуатации и присоединения к объекту.

Дифманометрические датчики КУРАНТ- ДД и построенные на их базе унифицированные датчики КУРАНТ-ДИ, ДР, ДИВ, ДА (см. рис. 2, рис.Е7, EД8) рекомендуется устанавливать присоединительными отверстиями вверх или вниз, в зависимости от контролируемой среды, условий отбора давления, промывки рабочих камер и дренажа воздушных пробок и конденсата. При этом оси горловины мембранного блока и мембран располагаются горизонтально.

Высокочувствительные одномембранные датчики КУРАНТ-ДД, ДИ, ДР и ДИВ (см. рисунок 4 рисунок Е10) устанавливают как показано на рисунке Е10 с учетом вышеизложенных рекомендаций.

При особых условиях эксплуатации допускается ориентация датчиков, отличающяся от указанной выше.

Следует учитывать, что изменение ориентации датчиков в процессе эксплуатации может вызвать смещение и необходимость подстройки начального («нулевого») сигнала на величину, зависящую от действующих сил, чувствительности датчика и его наклона.

Подсоединение датчиков к источникам давления должно выполняться с соблюдением следующих общих правил и условий.

      - К магистрали давления датчики присоединяются с помощью (см. приложение Е) штуцерных, ниппельных, фланцевых соединений, уплотняемых кольцами и прокладками, стойкими и нейтральными к контролируемой и окружающей среде в реальных условиях эксплуатации.

      - Перед присоединением к датчикам линии давления должны быть продуты для снижения возможного загрязнения камер мембранного блока датчика.

      - Не допускайте перегрузку датчика давлением, выходящим за пределы измерений (см. приложение Б). Для этого входы датчика должны подключаться к линии давления через вентили (трехходовые краны, вентильные блоки), обеспечивающие проверку, отключение датчика от линии, соединение его с атмосферой или выравнивание давлений в «плюсовой» и «минусовой» линиях, подводимых к датчику разности давлений.

При подсоединении датчика к линии давления по схеме рис. Е1 (вар. Е1-1), рис. Е2, Е3 (вар.Е3-1) , рис. Е5,  под штуцером датчика не должно быть жидкости и не должен возникать поршневой эффект от сжатия жидкости или газа. Вентиль должен соединять вход датчика с атмосферой, перекрывая линию давления.

      - По заказу потребителя, датчик КУРАНТ-ДД поставляется с вентильным блоком, который монтируется непосредственно на фланцах мембранного блока (см. рисунок Е9) и обеспечивает перекрытие линий давления и возможность защиты датчика от односторонней перегрузки статическим давлением.

      - При случайной перегрузке датчика давлением, выходящим за пределы рабочего диапазона, необходимо снять перегрузку и выдержать датчик до стабилизации показаний и, при необходимости, подстроить «ноль».

      - Фильтры-насадки, разделители (см. таблицу 2), импульсные трубки, соединяющие датчики с местом отбора давления, должны обеспечивать подавление бросков давления и перепады температур, превышающих допустимые для датчиков значения.

      - В паспорте могут быть приведены оригинальные присоединительные размеры, если в конструкции учтены (по предварительному согласованию) особенности присоединения датчика к объекту.

      - Датчики следует устанавливать в местах, удобных для монтажа, обслуживания и демонтажа.

      - Влияющие условия внешней и контролируемой среды должны иметь параметры в пределах, указанных в таблице В3 и п. 1.1.

Для эксплуатации датчиков в условиях с отрицательными значениями температуры необходимо предусмотреть все возможные меры, исключающие накопление, замерзание, кристаллизацию конденсата, рабочих сред и ее компонентов в рабочих камерах и соединительных трубках.

      - Соединительные линии между местом отбора давления и датчиком должны иметь уклоны и, при необходимости, отстойные сосуды, газосборники и устройства продувки соединительных трубок. Уклон и комлектность дополнительных устройств выбираются в зависимости от контролируемой среды и других условий эксплуатации. Устройства отбора давления, как правило, должны иметь запорные органы (вентили, заглушки).

      - На линии соединения датчиков со средой, непосредственный контакт с которой недопустим или нежелателен (при несовместимости среды с материалами датчика и т.п.), следует устанавливать разделители (разделительные мембраны или сосуды), обеспечивающие совместимость контролируемой среды с материалами датчика.

      - Линии давления, вентили, сосуды и элементы их соединения между собой и с датчиками должны быть проверены на герметичность пробным давлением, не превышающим допустимых пределов измерений. Проверка должна осуществляться в соответствии с общими правилами безопасности. Линию рекомендуется проверять рабочим давлением при перекрытых вентилями входах датчиков. Герметичность штуцерных и ниппельных соединений с датчиком проверяется допустимым для датчика давлением рабочей среды.

Датчики с открытой мембраной (см. рисунки Е4, Е5, Е12, Е13), в том числе работающие в контакте с пищевой средой, устанавливают  с учетом следующих требований.

      - Гнездо для присоединения фланцевого (см. рисунки Е4, Е12, Е13), или штуцерного (см. рисунок Е50) вариантов датчика должно быть выполнено в соответствии с присоединительными размерами датчика конкретного исполнения, указанными на рисунках приложений Д, Е а также в таблице И1 и в приложении к паспорту.

      - Монтаж штуцерного варианта датчика для пищевых и вязких сред выполняется с двойным уплотнением (см. рисунок Е 5): по кромке контакта с гнездом 2 и уплотнительным кольцом сечением ø2,5-3 мм. Кроме того, предусмотрена возможность установки второго такого же кольца на входе штуцера.

      - Материалы монтажных частей (металла, резины и т.п.), предназначенных для работы в контакте с пищевыми и другими (агрессивными и т.п.) средами, выбирают из числа разрешенных для такого контакта (согласно РТМ-27-72-15-82).

Электромонтаж датчиков

      - Подсоединение проводов линии связи к клеммам колодки или к кабельной части (розетке) соединителя производится в соответствии со схемой электрических соединений (см. рисунки 6, 7 и приложение Г) с соблюдением правил п. 2.1.

      - Заземление датчиков следует осуществлять согласно п. 2.1.12. Место присоединения провода заземления должно быть тщательно зачищено.

      - Заземление может иметь следующие варианты и особенности:

- заземление проводом с наконечником, поджатым к корпусу посредством винта, расположенного на корпусной наружной поверхности датчика (штуцера, крышки, оболочки корпуса) ;

- заземление через контакт заземления внутри соединителя (например, по стандарту DIN, рис. 6, вар. Г, Д, Е), к которому подключают один их проводов кабеля или отдельный провод, протянутый через кабельную часть соединителя. Контакт заземления в этом случае соединяется проводом с электрическим пружинным контактом на плате, который поджат к корпусу и обеспечивает тем самым заземление.

      - Подготовка к пуску и наладке датчиков производится при отключенном питании.

## Эксплуатация изделия

К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.

При эксплуатации датчиков необходимо выполнять все мероприятия в соответствии с п.п.2.1, 2.2, местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

При эксплуатации, датчики должны подвергаться систематическому внешнему и периодическому осмотрам в соответствии с указаниями раздела 3.

После профилактического осмотра производится подключение отсоединенных цепей и элементов, а сам датчик пломбируется или на него устанавливается стиккер.

Внимание!

Эксплуатация датчиков с повреждением категорически запрещается!

Регулировка нуля выходного сигнала датчика на месте эксплуатации, требующая подключения блоков питания и контрольно-измерительных приборов, допускается только при отсутствии взрывоопасной смеси в момент проведения названной операции.

Перед включением датчиков необходимо убедиться в соответствии их установки и подключения требованиям п.п. 2.1 и 2.2.

Подключить линию связи или проверить правильность ее подключения к датчику.

Подключить по схеме приложения Г к датчику источник питания и прибор, позволяющий измерять выходной сигнал  0÷5 мА, 0÷20, 4÷20 мА или 1÷5 В с погрешностью не более 0,1 % от верхнего предела изменения выходного сигнала. Сигнал измеряется по напряжению на нагрузочном сопротивлении Rн, выбранном согласно п. 1.2.7.

Задать контрольное* (начальное) значение давления на входе датчика, включить электропитание и, не менее чем через 30 мин, установить корректором "нуля" требуемое значение выходного сигнала датчика при контрольном* значении измеряемого параметра. Настройка контрольного (начального) значения выходного сигнала производится после подачи и сброса давления, составляющего 50-100 % от верхнего предела измерений. При этом перегрузка датчика не допускается.

*Примечания:

Контрольное значение давления на входе датчиков задается при сбросе давления магистрали, перекрытием подводящей линии и соединением входа датчика с атмосферой или с задатчиком образцового давления при помощи вентилей;

В качестве контрольного давления для датчиков КУРАНТ-ДА может быть принято атмосферное давление, измеряемое образцовым барометром.

## Измерение параметров, регулирование и настройка однопредельного датчика

Однопредельный датчик поставляется неперестраиваемым или перестраиваемым (см. приложение В5). Измерение параметров производится в соответствии с п. 2.3.8.

Настройку пределов измерений следует производить после установки датчика в рабочее положение (при необходимости, на специально оборудованном стенде) согласно правилам п.2.2.

Настройку пределов измерений производите следующим образом:

      - Обеспечьте доступ* к корректорам “нуля” («0») и, в особых случаях**,- “диапазона” («D»).

* Элементы подстройки располагаются на плате под соединителем однопредельных датчиков (см. рис.1).

** К особым относятся случаи, при которых неизбежна регулировка диапазона и производится под контролем метрологической службы или лицами, допущенными к регулировке диапазона с разрешения метрологической службы.

      - Включите питание и выдержите датчик во включенном состоянии не менее 5 мин.

      - Задайте на входе датчика нижний предел измеряемого давления (разности давлений) и подстройте корректором “нуля” соответствующее значение выходного сигнала для данной модели датчика (см. приложение Б).

      - Задайте верхний предел измеряемого давления (разности давлений) и, при необходимости, подстройте корректором “диапазона” соответствующее предельное значение выходного сигнала.

      - Выполните операции, указанные в п.п. 2.4.2.3 и 2.4.2.4, несколько раз до тех пор, пока значения выходного сигнала не будут установлены в требуемых пределах (см. п. 1.2.5).

      - Проверьте основную погрешность преобразователя (см. п.1.2.3) и, если она выходит за допустимые пределы, повторите настройку.

      - Установите на место снятые элементы (узлы) датчика, отсоедините средства настройки, приведите датчик в состояние рабочей готовности и опломбируйте его.

Изменение пределов перестраиваемых датчиков производите следующим образом.

      - Выключите питание датчика и отсоедините линию связи.

      - Обеспечьте доступ к устройствам настройки как указано в п.2.4.2.

      - Отключите, подключите или переключите перемычку (джампер) для перестройки на заказанный диапазон в соответствии с указаниями в паспорте датчика.

      - При рабочем положении датчика и подсоединенных средствах настройки, включите датчик и выполните операцию подстройки «нуля» и, при необходимости, «диапазона» в соответствии с п. 2.4.2, обеспечив настройку на требуемый диапазон измерений.

Установите на место снятые элементы (узлы) датчика. Отсоедините средства настройки; приведите датчик в состояние рабочей готовности и опломбируйте его.

После изменения диапазона основная погрешность должна подтверждаться (сопровождаться) поверкой датчика в соответствии с разделом 4.

Результаты настройки (установленный предел, дата перенастройки) и поверки должны фиксироваться в паспорте датчика (см. раздел 4)

## Регулирование и настройка унифицированных многопредельных датчиков с круглой платой МЭЛ (см. рис. 8)

Регулирование и настройка вида характеристики выходного сигнала датчика.

      - Освободите доступ к органам регулирования на плате. Перед проведением операции настройки, выдержите датчик во включенном состоянии 30 мин (см. п. 2.3.8).

      - Для установки выходного сигнала 4…20 или 0…5, или 0…20 мА многопредельных датчиков (кроме датчиков КУРАНТ-ДИВ*) с возрастающей или убывающей характеристикой установите ключи SW1, SW3 и SW4 в соответствии с таблицей 2.

Для датчиков КУРАНТ-ДИВ ключи на переключателе SW4 устанавливают согласно таблице 3.

Таблица 2- Таблица установки переключателей SW1, SW3 и SW4

| Переклю- чатель | Ключ | Выходной сигнал (положение выключателей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Возрастающая выходная характеристика | Убывающая выходная характеристика |
|  |  | 4-20 мА | 0-5 мА | 0-20 мА | 20-4 мА | 5-0 мА | 20-0 мА |
| SW1 | 1 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON |
|  | 2 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON |
|  | 3 | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
|  | 4 | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON |
| SW3 | 1 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON |
|  | 2 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON |
|  | 3 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
|  | 4 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
| SW4 | 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
|  | 2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

Продолжение таблицы 2

| Переклю- чатель | Ключ | Выходной сигнал (положение выключателей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Возрастающая выходная характеристика | Убывающая выходная характеристика |
|  |  | 4-20 мА | 0-5 мА | 0-20 мА | 20-4 мА | 5-0 мА | 20-0 мА |
| SW4 | 3 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
|  | 4 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |

Регулировка и настройка нижнего и верхнего предельных значений выходного сигнала

      - Подключите датчик к стенду с образцовым прибором для задания давления. У преобразователей разности давления измерительная камера отмечена знаком «+», камера, отмеченная знаком «-», должна быть соединена с атмосферой.

      - Установите на входе датчика давление, соответствующее нижнему предельному значению и корректором «нуля» установите начальное значение выходного сигнала.

      - Подайте в измерительную камеру датчика давление, соответствующее максимальному значению предела измерения данной модели. При необходимости корректором «диапазон» установите верхнее предельное значение выходного сигнала.

      - Сбросьте давление в измерительной камере до атмосферного.

Перенастройка диапазона измерения.

      - Внутри данной модели любой датчик может быть перенастроен на один из диапазонов в соответствии с таблицей 3 (по описанию). Перенастройка диапазонов осуществляется с помощью переключателя SW5.

      - Для перенастройки датчика любого типа, кроме ДИВ, в соответствии с выбранным значением диапазона измерений, выполните следующие операции:

Все ключи переключателя SW3 установите в положение OFF и с помощью подстроечного резистора R72 установите начальное значение выходного сигнала. Установите ключи переключателя SW3 в положение согласно табл. 1 и с помощью «точной» регулировки нуля при необходимости откорректируйте выходной ток.

Для датчиков типа ДИВ ключи на переключателе SW4 в зависимости от параметров выходного сигнала должны быть установлены в соответствии с табл. 3.

Таблица 3- Положение ключей переключателя SW4 для датчика КУРАНТ-ДИВ

| Ключ | Начальный ток |
| --- | --- |
|  | 20мА | 12 мА (ДИВ, при 4-0мА) | 5 мА (5-0мА) | 2,5 мА, (ДИВ, при 0-5мА) | 4 мА |
| 1 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 3 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 4 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |

Грубая установка начального тока прибора осуществляется с помощью изменения положения ключей переключателя SW4 и с помощью изменения положения ключей переключателя SW2. Одновременное включение двух и более ключей переключателя SW2 
 (табл. 4) дает суммарное смещение нуля в процентах максимального диапазона измерений, что необходимо учитывать при настройке прибора на иной диапазон измерений.

Таблица 4- Положение ключей переключателя SW2 для смещения НУЛЯ

| Включение ключа переключателя SW2 | Значение смещения выходного тока |
| --- | --- |
| 1 | 1,5% |
| 2 | 3% |
| 3 | 6% |
| 4 | 12% |
| 5 | 25% |
| 6 | 50% |

Примечание. Значение смещения приведено в процентах максимального диапазона измерений данного прибора.

Направление смещения выходного тока прибора приведено в таблице 5.

Таблица 5- Положение ключей пееключателя SW2 для направления смещения

| Включение ключа переключателя SW2 | Направление смещения (растущая характеристика) | Направление смещения (падающая характеристика) |
| --- | --- | --- |
| 7 | Увеличение тока | Уменьшение тока |
| 8 | Уменьшение тока | Увеличение тока |

Установите ключи переключателя SW5 в положение, соответствующее требуемому пределу измерений согласно табл. 6.

Таблица 6 –Положение ключей SW5

| Номер Ключа | Верхний предел измерений в % от максимального значения диапазона для данной модели и соответствующие положения ключей |
| --- | --- |
|  | 100% | 60...63% | 40% | 25% | 16% | 10% |
| 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| 2 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 3 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
| 4 | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF |
| 5 | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
| 6 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 7 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON |

Для перенастройки предела измерений можно воспользоваться следующим методом: выключить все ключи переключателя SW5, подать на датчик требуемое значение давления (разряжения) и изменяя положения ключей переключателя SW5 установить значение выходного тока максимально близкое к 100 % токовой шкалы, после чего с помощью регулятора диапазона установить выходной ток в соответствии с выбранной характеристикой.

Указанные в табл.3 положения ключей SW5 являются ориентировочными.

      - Регулирование и настройка выходного сигнала датчика применением «электронной линзы»

Эффект электронной линзы заключается в том, что при перестройке датчика на диапазон давлений, который составляет часть (1>Кд≥0,1)-максимального (для данной модели датчика) диапазона (DPmax) в соответствии с формулой (1.1), диапазон выходного сигнала датчика остается прежним. Соответственно (в N=1/Кд.раз), возрастает чувствительность датчика.

Например, датчик КУРАНТ-ДИ модели 2120 с номинальным диапазоном DPmax=(0-10) кПа=10кПа, настроенным на сигнал 4-20 мА, необходимо перестроить на диапазон DP=(9-10) кПа=1кПа. В этом случае начальный выходной сигнал 4 мА, который соответствовал давлению 0кПа, должен быть перестроен на нижний предел нового диапазона P=9 кПа. Такое смещение «нуля» (на 90%) требует включения на переключателе SW2 ключей 1, 4, 6, 7и 8.

Теперь полное изменение значения выходного сигнала (например 4…20 мА) будет соответствовать 0,1 шкалы изменения измеряемого параметра, то есть 1 кПа.

После изменения диапазона основная погрешность должна подтверждаться поверкой датчика в соответствии с разделом 4.

Результаты настройки (установленный предел, дата перенастройки) и поверки должны фиксироваться в паспорте датчика (см. раздел 4)

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие правила

### Техническое обслуживание (ТО) должны выполнять лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ТО.

### При техническом обслуживании должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, принятые на предприятии, эксплуатирующем датчики.

### Для поддержания работоспособного состояния датчика и его внешних соединений предусматриваются текущее или оперативное (ТТО) и периодическое или плановое (ПТО) техническое обслуживание, в процессе которого выполняются следующие основные операции:

– проверка внешнего состояния и функционирования датчика, его внешних соединений и линий, а также, при необходимости, корректировка «нуля» датчика, слив конденсата или удаление воздуха из рабочих камер датчика и устройств (сосудов, вентилей и линий), подводящих давление;

– периодическая проверка работоспособности и поверка датчика.

Кроме указанных операций, к техническому обслуживанию относятся расконсервация, очистка и консервация, изделий перед их использованием и в период эксплуатации.

Порядок технического обслуживания

### Текущее (оперативное) техническое обслуживание (ТТО) предполагает систематический внешний осмотр датчика, а также оперативную проверку функционирования и технического состояния датчика, устройств, подводящих давление, электрических линий и соединений. При ТТО могут выполняться, в основном, простые восстановительные операции, не связанные с ремонтом и заменой датчика.

Если установлена необходимость ремонта, следует оформить рекламацию, демонтировать датчик и отправить его на ремонт.

ТТО выполняется оператором или дежурным персоналом с регулярностью, определяемой состоянием и работой датчика и системы, в которой он применяется.

В оперативном порядке контролируют реакцию сигнала датчика при изменении рабочего давления среды, при необходимости, сливают конденсат или удаляют воздух из рабочих камер датчика и выполняют другие операции по поддержанию нормального режима эксплуатации датчика.

### При ПТО производят:

1) профилактический осмотр датчика и его подсоединений;

2) проверку состояния и, при необходимости, восстановление работоспособности датчика, линий давления, электрических линий и соединений, подстройку «нуля» датчика;

3) поверку (см. раздел 4) и техническое освидетельствование датчика;

При проведении этих работ определяют необходимость замены или ремонта датчика.

Работы, указанные в п.п. 1), 2) и 3), выполняются специально подготовленным персоналом с квалификацией, соответствующей технической задаче.

Периодичность работ, указанных в п.п. 1) и 2), определяется предприятием, но не реже 1 раза в 5-7 месяцев. В начальный период эксплуатации (приработки) рекомендуется проводить профилактические работы 1-2 раза в месяц, выполняя, при необходимости корректировку «нуля» датчика.

Поверка по п. 3) (см. Раздел 4) должна выполняться представителями метрологической службы или лицами, допущенными к поверке датчиков с периодичностью, определяемой предприятием, но не реже указанной в разделе 4.

Техническое освидетельствование выполняется представителями инспекции и надзора за взрывобезопасными средствами измерений, электроустановками и оборудованием предприятия с периодичностью, устанавливаемой предприятием в соответствии с действующими нормами. Техническое освидетельствование рекомендуется совмещать с поверкой. Состав представителей инспекции и надзора определяется потребителем в зависимости от конкретных условий эксплуатации и норм, действующих на предприятии.

### Профилактические работы, проверка состояния и работоспособности датчика при ПТО.

#### При профилактическом осмотре проверяют:

1) целостность корпуса и крепежа, отсутствие пыли и грязи на оболочке датчика;

2) сохранность пломб;

3) состояние и отсутствие обрыва заземления. Винт заземления должен быть затянут, а контактные площадки зачищены;

4) целостность кабеля и его внешних соединений и уплотнений, отсутствие короткого замыкания цепей линии связи. Уплотнения должны быть затянуты или герметизированы в местах, где это предусмотрено конструкцией датчика и условиями монтажа. При наличии повреждений и коротких замыканий кабель следует заменить;

5) плотность и герметичность соединений датчика с линией давления. Неплотные соединения должны быть затянуты и уплотнены;

6) прочность крепления датчиков (на кронштейнах и т.п.). Резьбовые соединения должны быть затянуты;

7) температурный режим работы датчиков.

Эксплуатация датчиков с неисправностями запрещается.

#### При проверке состояния и работоспособности датчика, необходимо выполнить следующие операции.

Проверить наличие и стабильность сигнала при постоянном давлении и его реакцию на изменение давления. При нарушениях нормального режима датчика следует проверить и восстановить рабочее состояние линий давления электрических линий, проверить герметичность (см. п. 2.2), подстроить «ноль» датчика (см. п. 2.4). Если настроить нормальный режим не удается, – произвести внеплановую поверку (см. Разд. 4) и (или) отправить датчик на ремонт (см. Разд. 5).

Проверить вентили и подводящие линии на отсутствие загрязнений, пробок, конденсата или пузырьков газа (пара). При их наличии произвести очистку, слив жидкости, промывку и (или) продувку линий, полостей и камер, не допуская перегрузку датчиков.

Проверить состояние электрической линии связи, заземления, внешних соединений с датчиком и, при необходимости, восстановить их рабочее состояние, отключив питание и соблюдая другие требования взрывобезопасности.

#### Проверить герметичность датчика и устройств (в том числе линии) подводящих давление к датчику. При необходимости, устранить негерметичность затяжкой крепежа, заменой уплотнительных и других элементов.

#### Отключив датчик от источника питания, вскрыть крышку корпуса, проверить состояние контактов клемм и соединителя, а также сопротивление изоляции электрических цепей (сигнальных контактов) относительно корпуса датчика. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40 МОм при температуре окружающего воздуха (+25(5) (С и относительной влажности не более 80%. Клеммы и контакты очистить и промыть для обеспечения надежности соединений. Закрыть и опломбировать датчик.

#### Проверить и, при необходимости, открыть крышку корпуса (доступ к корректору) и подстроить начальный (контрольный) выходной сигнал датчика при начальном (контрольном) значении давления в соответствии с п.2.4. Закрыть и опломбировать датчик.

### При ТО применяются технические средства, указанные в приложении Ж, или заменяющие их.

### Датчики не допускаются к дальнейшей эксплуатации, если при ТО установлено, что параметры датчиков выходят за пределы, установленные настоящим руководством.

Такие датчики следует отправить на поверку или в ремонт, оформив соответствующую рекламацию на текущий или капитальный ремонт или на списание. Капитальный ремонт выполняется службой изготовителя.

# ПОВЕРКА ДАТЧИКОВ

Поверку следует производить с периодичностью, указанной в МП 202-002-2019 «Датчики  давления КУРАНТ. Методика поверки».

При вводе датчика после ремонта, а также после длительного хранения, превышающего межповерочный интервал, следует проводить внеочередную поверку.

При подготовке к поверке и при ее проведении должны соблюдаться меры безопасности и требования, указанные в п. 2.1.

Непосредственно перед поверкой необходимо выполнить следующие операции

- Внешний осмотр и проверку внешнего состояния датчика;

- Подготовительные работы, включающие проверку герметичности системы и функционирования датчика.

Поверку следует проводить в соответствии с приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений

Поверку должны выполнять сотрудники метрологической службы или уполномоченные лица, имеющие права на поверку, подтвержденные документами.

Средства поверки должны соответствовать указанными в МПИ и приложении Л.

При положительных результатах поверки в паспорте (или документе, его заменяющем) производят запись о годности датчика к применению с указанием даты поверки и удостоверяют запись в установленном порядке.

Датчики, не соответствующие требованиям настоящего руководства, считают не прошедшими поверку и не допускают к применению. При этом в паспорте делается соответствующая запись.

# ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

  - Общие указания

  - Текущий ремонт датчиков выполняется:

а) ремонтной службой предприятия-потребителя после отказов, связанных с нарушением контактов, соединяющих модуль (блок) электроники с кабелем, других нарушений работоспособности датчика, не требующих ремонта электронных узлов, тензопреобразователя и других составных частей датчика;

б) ремонтной службой изготовителя после более сложных отказов, связанных с ремонтом и заменой составных частей датчика- электронных узлов, тензопреобразователя и других элементов.

Ремонтная служба предприятия устанавливает признаки и предполагаемые причины отказа датчика и оформляет дефектную ведомость (рекламацию) для ремонта своими силами, дальнейшего учета и (или) передачи ремонтной службе изготовителя.

  - К ремонтным работам допускаются лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ремонта.

  - Меры безопасности

  - При демонтаже и монтаже, подготовке и ремонте датчиков должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, указанные в разделах 2, 4 и принятые на предприятии, эксплуатирующем датчики.

  - Ремонт должен проводиться в помещениях, при условиях и рабочих средах, отвечающих требованиям взрывобезопасности (см. п.2.1).

  - Ремонтные работы

  - Возможные характерные отказы и методы их устранения при текущем ремонте указаны в таблице 5.1

  - Выполняемые ремонтные работы следует фиксировать в паспорте датчика или сопроводительном документе, что необходимо для учета отказов и работоспособности датчика.

  - Ремонтные работы, требующие разборки датчика, в период действия гарантии следует поручать ремонтной службе изготовителя.

  - После окончания гарантийного срока ремонтные работы, требующие разборки датчика могут выполняться на предприятии- потребителе на основании ремонтной документации изготовителя, или, по заказу – предприятием- изготовителем.

Таблица 5.1 – Возможные характерные отказы и методы их устранения

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует или периодически пропадает сигнал | Обрыв линии связи, нарушение соединений с нагрузкой или с источником питания, нарушение полярности подключения источника питания | Проверить линию связи и соединения, клеммы, соединитель датчика. Восстановить связь и контакты. Восстановить правильное подключение, необходимую полярность источника питания |
|  | Отказ блока питания | Проверить и восстановить или заменить блок питания |
| Сигнал нестабилен (дрейф сигнала) | Загрязнение, увлажнение контактов соединений | Очистить, просушить контакты соединения |
|  | Нарушение изоляции линии связи (кабеля) | Восстановить изоляцию кабеля или заменить его |
|  | Отказ тензо-преобразователя (мембранного блока) | Отправить датчик на ремонт изготовителю по рекламации |
| Сигнал смещен и не соответствует давлению (зашкаливает или не устанавливается верхний предел или «ноль») | Смещение «нуля» | Подстроить ноль |
|  |  | Выполнить внеплановую поверку с проверкой погрешности, подстройкой «нуля» и, при необходимости, диапазона |
|  | Нарушилась изоляция линии (кабеля, соединений) | Восстановить изоляцию и соединения |
|  | В рабочей камере датчика и (или) в обвязке конденсат, загрязнения, пузырьки воздуха | Очистить, продуть, промыть камеры датчика, обвязку |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. Способ укладки ящиков с изделиями должен исключать возможность их перемещения.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Изделия могут храниться как в транспортной таре, с укладкой по 5 ящиков по высоте, так и в потребительской таре на стеллажах.

Условия хранения датчиков в транспортной таре соответствует условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения датчиков в потребительской таре (без транспортной упаковки)- 1 по ГОСТ15150-69.

Срок пребывания датчиков в условиях транспортирования - не более трех месяцев.

При транспортировании и хранении следует предусматривать меры безопасности при размещении изделий, исключающие повреждение изделий и травматизм.

# УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, принятые на предприятии – потребителе.

При утилизации датчиков следует выполнить следующие операции:

Определить непригодность датчиков к дальнейшей эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание и т.п.).

Разобрать датчики на составные части, поддающиеся разборке:

1) штуцер, корпус, крышку, соединитель, тензопреобразователь, модуль электроники манометрических датчиков;

2) мембранный блок, фланцы, корпусные части, кабельную муфту и плату блока электроники дифманометрических датчиков.

Вскрыть (по возможности) полость мембранного блока дифманометрического датчика и слить заполняющую (полиметилсилоксановую) жидкость в металлический, стеклянный или пластмассовый сосуд, после чего закупорить сосуд крышкой.

Разделить составные части по группам:

1) металлические части;

2) тензопреобразователи;

3) соединители;

4) электронные платы и компоненты.

Определить внешний вид и возможность использования для ремонта или восстановления отдельных составных частей предприятием- потребителем или изготовителем. Согласовать с изготовителем возможность и условия передачи ему частей, которые не представляют ценности для потребителя. Передать их изготовителю с сопроводительными документами, включающими паспорт, рекламационные и другие записи. Подобное взаимодействие с изготовителем позволит накопить данные по работоспособности датчиков и совершенствовать их конструкцию.

Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и жидкости разобранных датчиков и отправить на дальнейшую утилизацию с описью комплекта.

# Приложение А (обязательное)

Условное обозначение датчика

## А.1 - Структура условного обозначения датчика

| Курант-ДИ | - 1101 | - 24 | - С1 | - 0,25 | - 6кПа | - М20 | - 42 | - IP54 | - РГ | - 24В | - ПГ | - М | - ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Позиции условного обозначения (столбцы) означают следующее:

1 -	Наименование типа датчика – согласно таблицам Б.1 – Б.4 (см. приложения). Допускается изменять последнюю букву в наименовании датчика и/или добавлять к ней знаки, обозначающие модификацию, особенность назначения или конструкции датчика.

2 -	Модель датчика (таблицы Б.1 – Б.4).

При необходимости, в документах согласования указывают шифр конструктивного исполнения входного узла датчика, отличающегося от базового варианта (таблица В.1).

3 -Код исполнения по материалам (таблица В.2).

4  -Код климатического исполнения (таблица В.3).

5 -	Предел допускаемой основной погрешности (таблица В.4).

6 -Предел измерений с настройкой от нуля или верхний/нижний пределы измерений

при настройке с нулем между верхним и нижним пределами (таблицы Б.1 – Б.4).

7 -	Код конструктивного исполнения входного узла  датчиков (таблица В.1)

8 -	Код выходного сигнала (таблица В.6).

9 -	Стандартное (по ГОСТ 14254) обозначение исполнения оболочки датчиков по степени защиты «IP…» (таблица В.7).

10 -	Код исполнения  корпуса электронного преобразователя и соединителя (таблица В.8).

11 Код напряжения питания  (таблица В.5).

12 -	Код монтажных частей (таблица И.1) - проставляется при заказе комплекта монтажных частей, указанного в таблице. Не проставляется при поставке датчика без монтажных частей.

13. Код длины и диаметра кабеля  (таблица К.1).

14 -	Обозначение ТУ - указывают при записи в документации другой продукции.

## А.2 – Пример условного обозначения датчика

Для примера в А.1 введены следующие данные:

1 -	Курант-ДИ – наименование датчика избыточного давления Курант–ДИ.

2 -	Код «1101» модели 1101 (см таблицу приложения Б) с базовым исполнением штуцерного входа М20x1,5. При заказе исполнения, отличающегося от базового, в  документах согласования (отдельно от общего обозначения) указывают  код модели и, через дробь, код варианта исполнения (см. таблицу В.1).

3 -	Код «24» исполнения по материалам (см. таблицу В.2) – мембрана из титанового сплава и детали штуцера из нержавеющей стали.

4 -	Код «С1» группы по ГОСТ Р 52931 климатического исполнения УХЛ3.1 по
ГОСТ 15150 от минус 25 до плюс 55 °С (см. таблицу В.3).

5 -	Абсолютное значение «0,25» допускаемой основной погрешности

(см. таблицу В.4).

6 -	Предел измерений «6 кПа» (см. таблицы Б.1 – Б.4). При измерении избыточного давления-разрежения указывают пределы через дробь, например, «150/-100 кПа». Разрежение указывают со знаком минус, например, « -100 кПа».

7 -	Код «М20» конструктивного исполнения входного узла  датчиков означает (см. таблицу В.1), входной узел имеет резьбу М20х1,5.

8 -	Код «42» означает, что датчик имеет токовый сигнал 4 - 20 мА (см. таблицу В.6).

9 -	Стандартное обозначение «IP54» оболочки по степени защиты от воздействия пыли и воды (см. таблицу В.7).

10 - Код «РГ»   исполнения корпуса модуля электроники и соединителя РМГ из нержавеющей стали (см. таблицу В.8).

11 -	Значение напряжения питания «24В» (см. таблицу В.5)

12 -	Код «ПГ» привариваемого патрубка с резьбовым гнездом (см. таблицу И.1).

13 - Код «М» длины и диаметра кабеля означает что длина кабеля выбирается по усмотрению заказчика

14 -	Обозначение ТУ (см. А.1).

# Приложение Б (обязательное)

Модели и пределы измерений датчиков

## Таблица Б.1 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДА и Курант-ДИ

| Группа датчиков | Модель | Ряд верхних пределов измерений |
| --- | --- | --- |
| Датчики абсолютного давления | Унифицированные многопредельные датчики абсолютного давления Курант-ДА | 2020 | 2,5; 4,0; 6,0; 10 кПа |
|  |  | 2030 | 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40 кПа |
|  |  | 2040 | 25; 40; 60; 100; 160; 250 кПа |
|  |  | 2050 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 МПа |
|  |  | 2060 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  | Малогабаритные однопредельные датчики абсолютного давления Курант-ДА | 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: 2,5; 4,0; 6,0; 10;16; 25; 40; 60;100; 160; 250; 400 кПа; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  | Однопредельные датчики абсолютного давления Курант-ДА-Специального назначения | 1005 |  |
|  | Абразивостойкие однопредельные датчики Курант-ДА | 6054 | -100; 300; 400;600 кПа |
|  |  | 6055 | 1,0; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  | Датчики давления для хладагентов Курант-ДА | 6052 | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа |
|  |  | 6062 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 МПа |
|  |  | 6072 |  |
|  | Датчики давления мини Курант-ДА | 6053 | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа |
|  |  | 6063 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 МПа |
|  |  | 6073 |  |
| Датчики избыточного давления | Унифицированные многопредельные датчики избыточного давления Курант-ДИ | 2110 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 кПа |
|  |  | 2120 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10 кПа |
|  |  | 2130 | 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40 кПа |
|  |  | 2140 | 25; 40; 60; 100; 160; 250 кПа |
|  |  | 2150 | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа |
|  |  | 2160 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  |  | 2170 | 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа |
|  |  | 5110 | 0,06; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4 кПа |
|  |  | 5120 | 0,25; 0,4; 0,6; 0,63; 1,0; 1,6;2, 5 кПа |
|  |  | 5130 | 2,5; 4,0; 6,0; 6,3 кПа |
|  | Малогабаритные однопредельные датчики избыточного давления Курант-ДИ | 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: 1; 2,5; 4,0; 6,0; 10 - 400 кПа; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10 - 250 МПа |
|  | Однопредельные датчики избыточного давления Курант-ДИ-Специального назначения | 1105 |  |

Продолжение таблицы Б1

| Группа датчиков | Модель | Ряд верхних пределов измерений |
| --- | --- | --- |
| Датчики избыточного давления | Абразивостойкие однопредельные датчики Курант-ДИ | 6154 | -100; 300; 400;600 кПа |
|  |  | 6155 | 1,0; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  |  | 6151 | -0,1; 0,1; 0,4 - 0,6; 1,0;2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  |  | 6161 | 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  |  | 6171 | 16; 25; 40; 60; 100 МПа |
|  | Датчики давления для хладагентов Курант-ДИ | 6152 | -0,1; 0,1; 0,4 - 0,6; 1,0;2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  |  | 6162 | 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  |  | 6172 | 16; 25; 40; 60; 100 МПа |
|  | Датчики давления мини Курант-ДИ | 6153 | -0,1; 0,1; 0,4 - 0,6; 1,0;2,5; 4,0; 6,0; 10,0 МПа |
|  |  | 6163 | 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16 МПа |
|  |  | 6173 | 16; 25; 40; 60; 100 МПа |

## Таблица Б.2 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДР

| Группа датчиков | Модель | Ряд верхних пределов измерений |
| --- | --- | --- |
| Датчики разрежения | Унифицированные многопредельные датчики разрежения Курант-ДР | 2210 | -(0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6) кПа |
|  |  | 2220 | -(1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10) кПа |
|  |  | 2230 | -(4; 6; 10; 16; 25; 40) кПа |
|  |  | 2240 | -(25; 40; 60; 100) кПа |
|  |  | 5210 | -(0,06; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4) кПа |
|  |  | 5220 | -(0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2, 5) кПа |
|  |  | 5230 | -(2,5; 4,0; 6,0) кПа |
|  | Малогабаритные однопредельные датчики разрежения Курант-ДР | 1201,1202, 1203, 1206, 1207 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: -(2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100) кПа |
|  | Однопредельные датчики разряжения Курант-ДР-Специального назначения | 1205 |  |

## Таблица Б.3 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДИВ

| Группа датчиков | Модель | Ряд верхних пределов избыточного давления (знак «+») и разрежения (знак «-») |
| --- | --- | --- |
| Унифицированные многопредельные датчики избыточного давления-разрежения Курант-ДИВ | 2310 | ± (0,125; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8) кПа |
|  | 2320 | ± (1,25; 2,0; 3,0; 5,0) кПа |
|  | 2330 | ± (3,0; 5,0; 8,0; 12,5; 20) кПа |
|  | 2340 | ± (20,0; 30; 50; 80); (+60...-100); .(+150...-100) кПа |
|  | 2350 | (+0,3…-0,1); (+0,5…-0,1); (+0,9…-0,1); (+1,5…- 0,1); (+2,4…-0,1) МПа |
|  | 5310 | ±(0,03; 0,05; 0,08; 0,125; 0,2; 0,3) кПа |
|  | 5320 | ±(0,125; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,25) кПа |
|  | 5330 | ±(1,25; 2,0; 3,0) кПа |
| Малогабаритные однопредельные датчики избыточного давления-разрежения Курант-ДИВ | 1301; 1302; 1303; 1306; 1307 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: ±(1,25; 2,0; 3,0; 5,0;8,0;12,5;20;30;50) кПа; (+60…-100) кПа; (+0,3…-0,1); (+0,5…-0,1); (+0,9…-0,1); (+1,5…-0,1); (+2,4…-0,1) МПа. |
| Однопредельные датчики разряжения Курант-ДР-Специального назначения | 1305 |  |
| Датчики давления для хладагентов Курант-ДИВ | 6352; 6362; 6372 |  |

## Таблица Б.4 – Модели и пределы измерений датчиков Курант-ДД

| Группа датчиков | Модель | Верхний предел измерений | Предел допускаемого рабочего избыточного давления |
| --- | --- | --- | --- |
| Унифицированные многопредельные датчики разности давлений Курант-ДД | 2410 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6 кПа | 4 МПа |
|  | 2420 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10 кПа | 10МПа |
|  | 2430 | 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40 кПа | 25 МПа |
|  | 2440 | 25; 40; 63; 100; 160; 250 кПа | 25 МПа |
|  | 2450 | 0,25; 0,40; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа | 25 МПа |
|  | 2460 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16 МПа | 25 МПа |
|  | 5410 | 0,06; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25;0,4 кПа | 0,1 МПа |
|  | 5420 | 0,25; 0,4; 0,6; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 кПа | 0,25 МПа |
|  | 5430 | 2,5; 4,0; 6,0; 6,3 кПа | 0,4 МПа |
| Малогабаритные однопредельные датчики разности давлений Курант-ДД | 1401; 1402 | Для каждой модели могут быть выбраны пределы из ряда: 2,5; 4,0; 6,0;10; 400 кПа; 0,6;1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 МПа. | 1,5 Pmax* |

* 1,5 Pmax - верхний предел допускаемого избыточного давления, на который настроена модель.

Более высокий предел допускаемого рабочего избыточного давления  может быть установлен  по предварительно согласованному заказу.

# Приложение В (обязательное)

Исполнения датчиков

## Таблица В.1 – Конструктивные исполнения входного узла  датчиков

| Входной узел (вход датчика) | Модели | Ключевые параметры | Код исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| По специальному заказу | Все модели | Выбираются при согласовании заказа | ** |
| Штуцер без разделителя – см. рисунки Д.1, Д.2, Д.5, Д.6, Д.11, Д.24, Д.25 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1002, 1102, 1202, 1302, 1203, 1303, 1005, 1105, 1205, 1305, 1006, 1106, 1206, 1306,1207, 1307, 1401, 6052, 6062, 6072, 6152, 6162, 6172, 6053, 6063, 6073, 6153, 6163, 6173 | M20x1,5 | 10* |
|  |  | M16x1,5 | 11 |
|  |  | M14x1,25 | 12 |
|  |  | M12x1,5 | 13 |
|  |  | M12x1,25 | 14 |
|  |  | M10x1 | 15 |
|  |  | G1/2 | 16 |
|  |  | G1/4 ХХ | 17 18 |
|  |  | G1 |  |
|  |  | M30x1,5 |  |
| Штуцер с открытой (фронтальной) мембраной – см. рисунки Д.8, Д.9 | 1008; 1108; 1109 | М20х1,5 | 20* |
|  |  | M30x2 | 21 |
|  |  | M27x1,5 | 22 |
|  |  | M24x1,5 | 23 |
|  |  | M18x1,5 | 24 |
|  |  | M14x1,5 | 25 |
|  |  | G1/2 | 26 |
|  |  | G1/4 | 27 |
|  |  | 1/2" 20UNF | 28 |
|  |  | ХХ | 29 |
| Штуцер с мембранно-жидкостным разделителем – см. рисунок Д.21 | 2050, 2060, 2150; 2160; 2170, 2350 | M20x1,5; D80 (70) | 30* |
|  |  | M20x1,5; D100 (90) | 31 |
|  |  | G1/2; D80 (70) | 32 |
|  |  | G1/2; D100 (90) | 33 |
| Гнездо – см. рисунки Д.4, Д.12 | 1004; 1104, 1402 6052; 6152; 6352 6054; 6154 | M20x1,5 | 40* |
|  |  | G1/2 | 41 |
|  |  | 7/16" 20UNF | 42 |
|  |  | М12х1 | 43 |
|  |  | ХХ | 44 |
| Цилиндрический фланец диаметром D и высотой Н со скрытой мембраной (без разделителя) – см. рисунок Д.3 | 1003; 1103 1007;1107 2154; 2164 | Ø 50,5 | 50* |
|  |  | Ø 64 | 51 |
|  |  | Ø 62 | 52 |
|  |  | Ø 86 | 53 |
|  |  | ХХ | 54 |

Продолжение таблицы В.1

| Входной узел | Модели | Ключевые параметры | Код исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цилиндрический фланец (диаметром D и высотой H) с открытой разделительной мембраной – см. рисунки Д.3, Д.7, Д.21 | 1003; 1103; 1007, 1107; 2050, 2060, 2150; 2160; 2170, 2350 | H=10 - 14; D42 | 60* |
| Высокопрочный композиционный материал | 6054, 6055, 6154, 6155, 6151, 6161, 6171 | d40; D78; Rd65 | 70* |
|  |  | d50; D112; Rd78 | 71 |
|  |  | d65; D112;Rd95 | 72 |
|  |  | D80; D127; Rd110 | 73 |
| Фланцы с присоединительными отверстиями и мембранами с жидкостным заполнением – см. рисунки Д.18 и Д.19 | 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340 2310, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460 | Отверстия диаметром d18H10 с резьбой K1/4 | 80* |
|  |  | Отверстия диаметром d18H10 с резьбой K1/2 | 81* |
|  |  | Ниппели ø14 с отверстием ø10 | 82 |
| Фланцы с резьбовыми присоединительными отверстиями и одной воспринимающей мембраной (типа «сухой дифманометр») – см. рисунок Д.20 | 5110, 5210, 5310, 5410, 5120, 5130, 5220, 5230, 5320, 5330, 5420, 5430 | Отверстия диаметром М12х1,25 | 85* |

Примечания

1	Данная таблица предназначена для выбора параметров входа датчика из ограниченного ряда вариантов. Выбранный код исполнения указывают в документах согласования и, при необходимости, в паспорте датчика. Его записывают после шифра заказываемой модели (см. таблицы Б.1 - Б.4), через дробь «/».

2	Знаком «*» отмечены базовые варианты в группе исполнений. Эти варианты исполнения моделей изготавливаются в том случае, если иные варианты не указаны заказчиком в явной форме при согласовании заказа. Состав базовых исполнений может быть изменен в зависимости от запросов потребителей. Код исполнения модели не указывают, если из контекста (например, в документах согласования) ясно, какое исполнение заказано.

- Знак «**», записанный после шифра модели через дробь (/), проставляют при  заказе оригинального исполнения, параметры которого отсутствуют в данной таблице и будут указаны в документах (листе, протоколе) согласования.

Предпочтительными для штуцеров и гнезд являются резьбы по ГОСТ 25164-96.

- Принятые обозначения: D - наружный диаметр, Н –высота, d - диаметр конусного фланца.

## Таблица В.2 – Исполнения по материалам входного узла датчиков

| Группы датчиков | Обозначение исполнения по материалам | Материал воспринимающих мембран | Корпусные и крепежные элементы для ввода давления: фланцы (фланец), штуцер, гнездо датчика, пробки для дренажа и продувки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал деталей | Маркировка деталей |
| Унифицированные многопредельные датчики | 01 | Сплав 36НХТЮ | Углеродистая сталь с покрытием | 80 |
|  | 02 | Сплав 36НХТЮ | Сталь 08Х18Г8Н10Т | 15 |
|  | 03 | Сплав 36НХТЮ | Алюминиевый сплав (фланцы) Углеродистая сталь с покрытием (остальные детали) | 76 |
|  | 04 | Сплав 36НХТЮ | Сталь 12Х18Н10Т или заменитель, для крепежа - другая нержавеющая сталь (например, 20Х13, 12Х13, 08Х13) | 75 |
|  | 05 | Сплав 15Х18Н12СЧТЮ | Сталь 08Х18Г8Н2Т или заменитель - 12Х18Н10Т | 15 |
|  | 06 | Сплав 06ХН28МДТ | Сплав 06ХН28МДТ | 28 |
|  | 07 | Тантал | Сплав ХН65МВ | 30 |
|  | 08 | Тантал | Сплав Н70МФВ | 32 |
|  | 09 | Титановый сплав | Титановый сплав | 62 |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 | Титановый сплав | Сталь 08Х18Г8Н2Т; заменитель - 12Х18Н10Т | 15 |
|  | 20 | Титановый сплав | Титановый сплав | 62 |
|  | 21 | По специальному заказу | По заказу | * |
| Малогабаритные однопредельные датчики | 22 | Титановый сплав | Сталь 12Х18Н10Т или заменитель | 15 |
|  | 23 | Титановый сплав | Титановый сплав | 62 |
|  | 24 | Сплав 36НХТЮ или аналог | Сталь 12Х18Н10Т или заменитель | 15 |
|  | 25 | Монокристаллический кремний | Нержавеющая сталь, пластик | 01 |
|  | 26 | Монокристаллический кремний | Нержавеющая сталь | 02 |
|  | 27 | Керамика | Нержавеющая сталь | 03 |
|  | 28 | Полимер | Нержавеющая сталь | 04 |
|  | 30 | Резиноподобный материал | Сталь 12Х18Н10Т или заменитель | 05 |
|  | 31 | По специальному заказу | По заказу | * |

Примечания

1	Маркировка предусмотрена  для поверхностей  деталей, доступных для визуального контроля.

2	*) Материалы, применяемые в указанном исполнении, указывают (вместе с оригинальным кодом исполнения) в документах  согласования.

3	Коды  исполнений могут проставляться не на всех деталях или не проставляться при условии согласования с заказчиком.

## Таблица В.3 – Коды климатических исполнений

| Исполнения по климатической устойчивости, категории размещения и пределам температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ 15150 и ГОСТ Р 52931 | Модели датчиков, (см. таблицу В.1), рекомендуемые для применения в указанных условиях |
| --- | --- |
| Код климатического исполнения по ГОСТ Р 52931 | Вид и категория исполнения по ГОСТ 15150 | Диапазон температуры окружающего воздуха группы, ºС | Верхнее значение относительной влажности для данной группы климатической устойчивости |  |
|  |  | Нижнее значение | Верхнее значение |  |  |
| В4 | УХЛ3.1 | 5 (1) | 50 | 80 % при 35 ºС и более низких температурах, без конденсации влаги | Модели в исполнении IP54, IP65; малогабаритные модели - в исполнении IP67 и IP68 |
| У2* | УХЛ3.1* | -30 | 50 | 100 % при 30 ºС и более низких температурах, с конденсацией влаги | Модели в исполнении IP54 и IP65 |
| У2** | УХЛ 2** | -40 | 80 | 100 % при 30 ºС и более низких температурах, с конденсацией влаги | Модели в исполнении IP65; малогабаритные модели - в исполнении IP67 |
| С3 | УХЛ3.1** | -10 | 85 | 95 % при 35 ºС и более низких температурах, без конденсации влаги |  |
| С4 | Специальное исполнение | -55* | 85* | 100 % при 30 ºС и более низких температурах с конденсацией влаги | Малогабаритные модели - в исполнении IP67 и IP68 |

*Значения температур от минус 55 ºС до плюс 85 ºС приведены для условий

эксплуатации датчиков, изготавливаемых по спецзаказу (Курант-ДИ-Специального назначения).

## Таблица В.4 – Основная приведенная погрешность датчиков

| Тип датчика | Модель | Абсолютное значение пределов допускаемой основной приведенной погрешности |
| --- | --- | --- |
| Курант-ДА, Курант-ДИ | 6054; 6055; 6154; 6155 | 0,5; 1,0 |
| Курант-ДИ, Курант-ДР, Курант ДИВ, Курант- ДД | 2110; 2210; 2310 2410; 5110; 5210; 5310; 5410 | 0,25; 0,5; 1,0 |
| Курант-ДА | 2020 |  |
| Курант-ДД | 2410; 5410 |  |
| Курант-ДИ, Курант-ДА | 6151; 6161; 6171 |  |
| Курант-ДИ | 1109 |  |
| Курант-ДА; Курант-ДИ | 1008; 1108 |  |
| Курант-ДА, Курант-ДИ, Курант-ДР; Курант-ДИВ | 1005; 1105; 1205; 1305; 1007; 1107; 1207; 1307 |  |
| Курант-ДА, Курант-ДИ, Курант-ДИВ | 6052; 6062; 6072; 6152; 6162; 6172 |  |
| Курант-ДА, Курант-ДИ, Курант-ДР, Курант-ДИВ; Курант-ДД | Все модели, кроме указанных выше | (0,15); 0,25; 0,5; 1,0 |

Примечания

1	Значение в скобках – по предварительно согласованному заказу.

2	Погрешность многопредельного датчика на поддиапазонах может отличаться от погрешности, установленной для основного диапазона в соответствии с п.1.3.1.

## Таблица В.5 – Коды питания

| Код исполнения | Напряжение питания, В |
| --- | --- |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 5,0 |
| 3 | 9,0 |
| 4 | Х - по заказу |
| 5 | 12-28 |
| 6 | 15-32 |
| 7 | 24-36 |
| 8 | 36-42 |

## Таблица В.6 – Коды выходного сигнала

| Код | Выходной сигнал | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 05 | 0 - 5 мА | Сигнал постоянного тока |
| 50 | 5 - 0 мА |  |
| 42 | 4 - 20 мА |  |
| 24 | 20 - 4 мА |  |
| 02 | 0 - 20 мА |  |
| 20 | 20 - 0 мА |  |
| 15 | 1 - 5 В | Сигнал постоянного напряжения |
| 51 | 0 - 5 В |  |
| 25 | 0,5 - 4,5 В |  |
| 01 | 0 - 10 В |  |
| 10 | Х – по заказу |  |

Примечание – Сигналы в указанных пределах другого диапазона по предварительно согласованному заказу.

## Таблица В.7 - Исполнения оболочки  датчиков по степени защиты

| Исполнение по ГОСТ 14254 | Модели датчиков в данном исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- |
| IP54 | Все модели | Исполнения общего применения |
| IP55 | Все модели | Исполнения общего применения |
| IP65 | Все модели | Исполнения общего применения |
| IP66 | Все модели | Исполнения общего применения |
| IP67 | Малогабаритные датчики Курант-ДА моделей 1002 - 1005; 1102 - 1105; 1107; 1401; 1402; 1109; 6052; 6062; 6072; 6152; 6162; 6172; 6054; 6055; 6154; 6155; 6151; 6161; 6171 | Исполнения, в которых предотвращено проникновение пыли и воды, например, при помощи разделителя (в датчиках Курант-ДИ) |
| IP68 | Малогабаритные датчики моделей 1002 - 1005; 1104; 1105; 6054; 6055; 6154; 6155; 6151; 6161; 6171 | В число исполнений входят погружные и глубинные датчики (моделей 1104; 1105) с разделителем |
| IP69 | 6054; 6055; 6154; 6155; 6151; 6161; 6171 | В число исполнений входят абразивостойкие, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации в буровых растрорах, растворах бетона |

Примечания

1	Разделитель - устройство, обеспечивающее передачу давления в полость опорного давления датчика и одновременно ее изоляцию от атмосферного воздуха. Поставляется в комплекте монтажных частей по предварительно согласованному заказу.

2	Датчики в исполнении IP68 могут изготавливаться, в зависимости от заказа, как погружные (погружаемые в жидкость на заданную глубину) и не погружные - для работы на открытом воздухе или под навесом, но при возможном прямом воздействии воды.

## Таблица В.8- Коды исполнения корпуса электронного преобразователя и соединителя

| Код исполнения | Исполнение корпуса и соединителя электронного преобразователя | Разновидности и модели датчиков |
| --- | --- | --- |
|  | Материал корпуса | Соединитель |  |
|  |  | Материал основания | Тип |  |
| РГ | НС | НС | РМГ из НC и АЛ (кабельная часть) | МОД моделей: 1001, 1101, 1201, 1301, 1002, 1102, 1202, 1302, 1003, 1103, 1005, 1105, 1007, 1107, 1008, 1108, 1109, 1401, 1402 |
| РМ | АЛ | АЛ | РМ из АЛ |  |
| РС | АЛ | АЛ | РС, РС4, РС10 из АЛ |  |
| СН | НС | НС | СНЦ из НС |  |
| НЦ СГ | ПЛ АЛ | ПЛ АЛ | ОНЦ из ПЛ РСГ4 из АЛ |  |
| Д1 | ПЛ | ПЛ | DIN 43650С из ПЛ малый |  |
| Д2 | ПЛ | ПЛ | DIN 43650А из ПЛ большой |  |
| М1 | ПЛ | ПЛ | Кабельный ввод из ПЛ малый |  |
| М2 | ПЛ | ПЛ | Кабельный ввод из ПЛ большой |  |
| М3 | НМ | НМ | Кабельный ввод из НМ малый |  |
| М4 М5 | НМ | НМ | Кабельный ввод из НМ большой (с заливкой гермоввода) - для СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Пульпа и NEW |  |
| ДН | ПЛ | ПЛ | DIN с накидной гайкой из ПЛ | МОД моделей 1006, 1106, 1206, 1306 |
| МГ | НС | НС | Муфта из НС с кабелем и гермовводом | МОД моделей 1004, 1104, 1005, 1105 в исполнении IP67 и IP68 |
| MK | НС | НС | Муфта из НС с кабелем и соединителем СНЦ и др. на конце кабеля |  |
| МР | НС | НС | СНЦ и др. |  |
| МА | НС | НС | Муфта из НС с кабелем и каналом связи с атмосферой | МОД моделей 1104, 1105 в исполнении IP67 и IP68 |
| ШР | АЛ | АЛ | 2РМ22 из АЛ | УМД с электронным преобразователем, в цилиндрическом корпусе – «Вариант Ц» |
| СВ | НС | НС | Сальниковый ввод из НС |  |
| АМ | АЛ | АЛ (СТ) | РМ из АЛ | 1003, 1103, 1004, 1104, 1005, 1105, 1007, 1107, 1008, 1108, 1401, 1402 |
| АР | АЛ | АЛ (СТ) | РС из АЛ |  |
| Д3 | АЛ |  | DIN 43650 из ПЛ малый |  |
| Д4 | АЛ |  | DIN 43650 из ПЛ большой |  |
| К1 | НС | НС | Кабельный ввод с 2РМГ14 |  |
| К2 | НС | НС | Кабельный ввод с СНЦ293 |  |
| К3 | НС | НС | Кабельный ввод с СНЦ23 |  |
| К4 | АЛ | АЛ | Кабельный ввод с АМР |  |
| К5 | АЛ | АЛ | Кабельный ввод с РСГ4 |  |
|  |  |  | Кабельный ввод с РСГ7 |  |

Примечания

1	Принятые обозначения: НС - нержавеющая сталь; СТ - сталь с защитным покрытием; АЛ - алюминиевый сплав; НМ - нержавеющий металл (например, латунь с покрытием никелем); ПЛ - пластмасса. В скобках указан возможный вариант.

2	Условное обозначение датчиков (см. последний столбец): МОД - малогабаритные однопредельные датчики; УМД – унифицированные многопредельные датчики

# Приложение Г (обязательное)

Схемы электрические подключения

Датчик                                                  Вариант включения Г1А

Датчик                                                  Вариант включения Г1Б

Ic - ток сигнала, Rн - сопротивление нагрузки, Uп - напряжение питания.

Рисунок Г.1 -  Схема подключения  датчиков с четырехконтактным соединителем при двухпроводной линии связи и сигнале 4 - 20 (20 - 4) мА

Датчик                                                  Вариант включения Г2А

Обозначения – см. рисунок Г.1.

Рисунок Г.2 - Схема подключения  датчиков с четырехконтактным соединителем при трехпроводной (вариант Г2А) линии связи и сигнале 0 - 5 (5 - 0) мА, 0 - 20 (20 - 0) мА , 4 - 20 (20 - 4) мА  и 1 - 5 (5 - 1) В, 0 - 5 (5 - 0) В,  0 - 10 (10 - 0) В

Датчик                                                  Вариант включения Г2Б

Обозначения – см. рисунок Г.1.

Рисунок Г.3 - Схема подключения  датчиков  с четырехконтактным соединителем при четырехпроводной (вариант Г2Б) линии связи и сигнале 0 - 5 (5 - 0) мА, 0 - 20 (20 - 0) мА     4 - 20 (20 -- 4) мА  и 1 - 5 (5 - 1) В, 0 - 5 (5 - 0) В, 0 - 10 (10 - 0) В.

Датчик                                                  Вариант включения Г4А

Датчик                                                  Вариант включения Г4Б

Обозначения – см. рисунок Г.1.

Рисунок Г.4 - Схема подключения  датчиков через кабельный ввод и  шестиконтактную клеммную колодку с  двухпроводной  линией  связи и сигнале 4 - 20 (20 - 4) мА

Датчик

Обозначения – см. рисунок Г.3.

Рисунок Г.5 - Схема подключения датчиков через кабельный ввод и шестиконтактную клеммную колодку с четырехпроводной линией связи и сигнале 4 – 20 (20 - 4) мА,
0 - 5 (5 - 0) мА, 0 - 20 (20 - 0) мА, 1 - 5 (5 - 1) В, 0 - 5 (5 - 0) В, 0 - 10 (10 - 0) В

# Приложение Д (справочное)

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры датчиков

| 1- мембрана; 2-фланец; 3-корпус; 4-крышка. | 1- фланец; 2-кожух; 3-основание; 4-соединитель |
| --- | --- |
| Варианты исполнения: узла А-см. рис. Д12-Д16 и табл.В8; фланца 1 – см. табл. В1 | Варианты исполнения: см. табл.В8; фланца 1 – см. табл. В1 |
| Рис. Д2-Малогабаритные датчики Курант-ДА, ДИ, ДР, ДИВ моделей 1003, 1103,1203,1303 | Рис. Д3-Малогабаритные датчики Курант-ДА, ДИ, ДВ, ДИВ моделей 1002,1102,1202,1302 |

| 1- гнездо; 2-кожух; 3-специальный кабельный ввод; 4-кабель-удлинитель Варианты исполнения узла А-см. табл. В8 (код МГ или МА), гнезда 1-см. табл. В1 | 1- гнездо; 2-кожух; 3-специальный кабельный ввод; 4-кабель-удлинитель Вариант исполнения: – узла А и соединителя – см. табл. В8; – штуцера 1 – см. табл.В1 | 1- гнездо; 2-кожух; 3-специальный кабельный ввод; 4-кабель-удлинитель Вариант исполнения: – узла А и соединителя – см. табл. В8; – штуцера 1 – см. табл.В1 |
| --- | --- | --- |
| Рис. Д4-Малогабаритные датчики Курант - ДА, ДИ (ДГ) моделей 1004,1104. | Рис. Д7 – Миниатюрные датчики: Курант – ДА, ДИ, ДР, ДИВ моделей 1007, 1107, 1207, 1307. | Рис. Д5 – малогабаритные датчики Курант–ДИ–Специального назначения – модели 1105 с кабелем и разъёмом (код МК табл. В8) для специализированных систем с приёмкой 5. Возможен вариант датчика Курант–ДИ–Специального назначения модели 1105 с кабелем без разъёма (см. код МГ табл. В8) и с разъёмом без кабеля (см.код МР табл. В8) |

| 1 – штуцер; 2 – кожух; 3 – соединитель (база). Варианты исполнения узла А с кабельной частью – см. рис. Д17 и табл. В8, варианты исполнения штуцера 1 – см. табл. В1 Рис. Д6 – Малогабаритные датчики Курант – ДА, ДИ, ДР, ДИВ моделей 1006, 1106, 1206, 1306. | 1- штуцер; 2-кожух; 3-основание; 4-соединитель Варианты исполнения: узла А-см. рис. Д12, Д13, Д15, Д16 и табл.8; штуцера 1 – см. табл. В1 Рис. Д1 – Малогабаритные датчики Курант – ДА, ДИ, ДР моделей 1001, 1101, 1201, 1301 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 – штуцер с мембраной; 2 – кожух; 3 – основание; 4 – соединитель. Варианты исполнения узла А с кабельной частью – см. рис. Д12-Д16 и табл. В8 Штуцера 1 – см. табл. В1. Рис. Д8 – Малогабаритные датчики Курант – ДА, ДИ моделей 1008, 1108. |
| 1 – штуцер; 2 – кожух; 3- основание; 4 – соединитель; Варианты исполнения: узла А с кабельной частью – см. рис. Д12-Д16 и табл. В8, штуцера 1 – см. табл. В1 Б – удлинитель Рис.Д9 – Малогабаритные датчики Курант – ДИ модели 1109 | 1 – штуцер; 2 – кожух; 3 – основание; 4 – соединитель. Варианты исполнения узла А – см. рис. Д12-Д16 и табл. В8, варианты исполнения штуцера 1 – см, табл. В1 Рис. Д10 – Малогабаритные датчики Курант – ДД модели 1401. Варианты исполнения соединителя – см. узел А рис. Д.10, варианты исполнения гнезда 1 – см. табл. В1 Остальное – см. Рис.Д10. Рис.Д11 – Малогабаритные датчики Курант – ДД модели 1402. |

| А – корпусная часть (вилка) 1; Б – в сборе корпусная (1) и кабельная (2) части. Остальное в составе датчика, - рис. Д1…Д3, Д7…Д11 (узел А) Рис. Д12 – Соединитель РМ (РМГ) | А – база (вилка) 1 серии BD; Б – в сборе база 1 с кабельной частью 2 серии KC (KD, MC, MD) Остальное в составе датчика, - Рис. Д1…Д3, Д7…Д11 (узел А) Рис. Д13 – Соединитель DIN43650 форма C (ISO 15217) |
| --- | --- |
| А – база (вилка) 1 серии BA; Б – в сборе база (1) с кабельной частью 2 серии KA (MA) Остальное в составе датчика диаметром 36 мм, - см. Рис. Д2, Д3, Д7…Д11 (узел А) Рис. Д14 – соединитель DIN43650 форма A (ISO 4400) | 1 – корпусная часть; 2 – гайка. Остальное в составе датчика – см. Рис. Д1…Д3, Д7…Д11 (исполнение узла А). Рис.15 – Кабельные ввод типа XP021B или UN021 Cortem. |
| 7 |  |
| 1 – корпусная часть, 2 – гайка. Остальное в составе датчика, - см. Рис. Д1..Д3, Д7…Д11 (узел А). Рис.Д16 – Кабельный ввод типа XP01IB или UN 01I Cortem | А – база (вилка) 1 серии BA(242) круглая; Б – в сборе база 1 с кабельной частью 2 серии KA( MA) Остальное в составе датчика, - см. Рис. Д6 (узел А). Рис.Д17 – Соединитель DIN43650 форма А с круглой базой серии BA(242). |

| Модели | H | H1 | L | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340 | 212 | 45 | 110 | 12…82 |
| 2110, 2210, 2310 | 262 | 70 | 160 |  |

1 – первичный преобразователь; 2 – электронный преобразователь; 3 – соединитель – см. табл. В8; исполнение узла В – см. рис. Д27.

Рис. Д18 – Унифицированные многопредельные датчики:

Курант – ДА моделей 2020, 2030, 2040;

Курант – ДИ моделей 2110, 2120, 2130, 2140;

Курант – ДВ моделей 2210, 2220, 2230, 2240;

Курант – ДИВ моделей 2310, 2320, 2330, 2340.

| Модели | H | H1 | L | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2420, 2430, 2440, 2450, 2460 | 212 | 45 | 110 | 12…82 – см. рис.Д27. |
| 2410 | 262 | 70 | 160 |  |

1 – Первичный преобразователь; 2 – электронный преобразователь; 3 – соединитель – см. табл. В8; исполнение узла В – см. рис.Д27.

Рис. Д19 – Унифицированные многопредельные датчики Курант – ДД моделей 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460.

| Модель | D | H | H1 | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5110, 5210, 5310, 5410 | 180 | 285 | 90 | 12…82 |
| 5120, 5130, 5220, 5230, 5320, 5330, 5420, 5430 | 140 | 265 | 70 |  |

1 – первичный преобразователь; 2 – электронный преобразователь; 3 – соединитель – см. табл. В8; исполнение узла В – см. рис.Д27.

Рис. Д20 – Унифицированные многопредельные датчики Курант – ДИ, ДВ, ДИВ, ДД моделей 5110, 5210, 5310, 5410, 5120, 5220, 5320, 5420, 5130, 5230, 5330, 5430.

В скобках указаны возможные варианты размеров.

Варианты узла В – см. Рис.Д27 (H =  12…32), разделителя 4 – см. табл. В1

1 – первичный преобразователь; 2 – электронный преобразователь; 3 – соединитель; 4 – разделитель, имеющий фланец Д с раздельной мембраной и фланец Е со штуцером Ж.

Рис. Д21 – Унифицированные многопредельные датчики

Курант – ДА моделей 2050, 2060;

Курант – ДИ моделей 2150, 2160, 2170;

Курант – ДИВ моделей 2350.

1 – фланец; 2 – корпус; 3 – кабельный ввод. Варианты исполнения фланца см. табл. В1

Рис. Д22 датчик давления абразивостойкий Курант-ДА модели 6051; Курант-ДИ модели 6151.

1- штуцер; 2 – кожух; 3 – кабельный ввод; d – кабель диаметром 8мм. Варианты исполнения штуцера см. табл. В1

Рис. Д23 датчик давления грунтопригруза абразивостойкий

Курант-ДА моделей 6054, 6055;

Курант-ДИ моделей 6154, 6155.

| 1 – гнездо; 2 – кожух; 3 – соединитель. Варианты исполнения штуцера см. табл. В1 | 1 – гнездо; 2 – кожух; 3 – кабельный ввод; 4 – кабель. Варианты исполнения штуцера см. табл. В1 | 1 – гнездо; 2 – кожух; 3 – кабельный ввод; 4 – кабель. Варианты исполнения штуцера см. табл. В1 |
| --- | --- | --- |
| Рис. Д24 датчики давления для хладагентов Курант-ДА моделей 6052, 6062, 6072; Курант-ДИ моделей 6152, 6162, 6172; Курант-ДИВ моделей 6352, 6362, 6372. | Рис. Д25 Миниатюрные датчики Курант-ДА моделей 6053, 6063, 6073; Курант-ДИ моделей 6153, 6163, 6173. | Рис. Д26 Малогабаритные датчики Курант-ДА модели 6054; Курант-ДИ модели 6154. |

| 1 – корпусная часть (вилка); 2 – кабельная часть (розетка); 3 – основание. Остальное в составе датчика, - см. Рис. Д18, Д19 (узел В). Рис. Д27 – Соединитель ШР (РМ) | 1 – корпусная часть (вилка); 2 – кабельная часть (розетка); Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис. Д28 – Соединитель РМ (РМГ) |
| --- | --- |
| 1 – база (вилка) серии ВА; 2- кабельная часть (розетка) серии КА (МА) Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис. Д29 – Соединитель DIN43650 форма A (ISO 4400) | 1 – база (вилка) серии BD 2 – кабельная часть (розетка) серии KC (KD, MC, MD) Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис. Д30 – Соединитель DIN43650 форма C (ISO 15217) |
| 1 – корпусная часть, 2 – гайка. Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис. Д31 – Кабельный ввод типа XP01IB или UN01I Cortem | 1 – корпусная часть, 2 – гайка. Остальное, в составе датчика, - см. Рис. Д18…Д25 (узел Г). Рис.Д32 – кабельный ввод типа XP02IB или UN02I Cortem |

# Приложение Е (справочное)

Типовые варианты монтажа и установочные размеры датчиков

1 - датчик; 2 – соединитель(РМ или DIN или кабельный ввод – см. табл. В8); 3, 4 и 5 соответственно, гнездо, штуцер и ниппель линии давления; 6 – накидная гайка; 7 – натяжная муфта; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – хомут; 10, 11 – болт и гайка М6 крепления; 12 – прокладка.

Тип соединения с линией давления по ГОСТ 25164: А – тип 1, Б – тип 2, В – тип 3.

Возможны комбинации электрических соединителей и узлов А, Б и В, предусмотренных для указанных датчиков (см. рис. Д1, Д2, Д6, табл. В1 и В8).

Рис. Е1 – типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков Курант – ДА, ДИ, ДР и ДИВ моделей 1001, 1101, 1201, 1301, 1002, 1102, 1202, 1302 (см. рис. Д1, Д2).

1 – датчик; 2 – гнездо объекта; 3 – штуцер – переходник; 4,5 – уплотнительное кольца плоское и круглое соответственно; 6 – соединитель (розетка кабельная угловая)

А – специальный кабельный ввод с кабелем (см. табл. В8, код МГ, МК или МА).

Узел Б – соединение с линией давления «тип 1 по ГОСТ 25164».

Узел В – альтернативное уплотнение кольцом 5 в головке штуцера.

Рис. Е2 – Типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков:

а) Курант – ДА, ДИ (ДГ), ДР, ДИВ моделей 1004, 1104, 1005, 1105, 1205, 1305 – варианты Е2–1 и Е2–2 (см. рис. Д4, Д5);

б) Курант–ДИ–Специального назначения модели 1105 – вариант Е2–3 (см. рис. Д2б) с соединителем 5 (розетка СНЦ 232–3/14 с угловым кожухом, см. табл. В8, исполнение с кодом МК).

1 – датчик; 2 – гнездо линии давления;

3 – штуцер линии давления;

4 – уплотнительное кольцо плоское;

5 – натяжная муфта.

В – соединитель DIN 43650 форма А с базой В серии КА

Узел Б – соединение с линией давления «тип 1 по ГОСТ 25164»

Узел Г – соединение с линией давления « тип 2 по ГОСТ 25164»

Рис. Е3 – Типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков Курант – ДА, ДИ, ДР, И ДИВ моделей 1006, 1106, 1206 и 1306 (см. рис. Д6).

1 – датчик с фланцевым входом; 2 – гнездо;

3 – накидная гайка; 4 – плоское уплотнительное кольцо;

5 – круглое уплотнительное кольцо;

Остальное, в том числе, варианты соединителей – см. рис. Е1, Д3 и Д7.

Варианты ввода давления – см. табл. В1.

Рис. Е4 – Типовые варианты монтажа малогабаритных фланцевых датчиков, Курант – ДА, ДИ, ДР, ДИВ моделей 1003, 1103, 1203, 1303, 1007 и 1107 (см. рис. Д3 и Д7).

1 – датчик; 2 – гнездо; 3,4 – уплотнительное кольцо.

Остальное, в том числе, варианты соединителей – см. рис. Е1, Д8 и Д9.

Варианты ввода давления – см табл. В1

.

| Тип | Модели | Вариант |
| --- | --- | --- |
| Курант – ДА | 1008 1108 | Е5–1 Е5–1 |
| Курант – ДИ | 1109 | Е5–2 |

Рис. Е5 – Типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков Курант – ДА, ДИ моделей 1008, 1108 и 1109 (см. рис. Д8 и Д9).

1 – датчик; 2 – накидная гайка; 3 – ниппель; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – штуцерный переходник; 6 – уплотнительное кольцо.

Узел А – соединение с линией давления по типу 3 ГОСТ 25164.

Варианты соединителей – см. рис. Е1.

Варианты ввода давления – см. табл. В1.

Рис. Е6 – Типовые варианты монтажа малогабаритных датчиков Курант – ДД моделей 1401 и 1402 (см. рис. Д10 и Д11).

Вариант Е7–44 (см рис. Д18)

Фланцевое соединение типа 4 в исполнении 4 по ГОСТ 25164–96

Вариант Е7–43

Фланцевое соединение типа 4 в

исполнении 3 по ГОСТ 25164–96

Остальное – см. вариант Е7–44

1 – датчик; 2 – ниппель 3 и 4 – соответственно, фланца соединения

типа 4 в исполнении 3 и 4 по ГОСТ 25164-96; 5 – болт М10х40;

6 – уплотнительное кольцо; 7 – кронштейн; 8 – хомут; 9 – гайка М8;

10 – шайба 8; 11 – болт М10х14; 12 – шайба 10; 13 – труба диаметром 50±5.

| Модели | H | H2 | H1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020; 2030; 2040; 2120; 2130; 2140; 2220; 2230; 2240; 2320; 2330; 2340 | 212 | 64…134 | 45 | 110 |
| 2110; 2210;2310 | 262 | 64…134 | 70 | 160 |

Рис. Е7 – Типовые варианты монтажа унифицированных многопредельных датчиков

типа Курант–ДА, ДИ, ДР и ДИВ моделей 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 3240, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2110, 2210, 2310 (см. рис. Д18) с фланцем.

Вариант Е8–43

Фланцевое соединение типа 4 в

исполнении 3 по ГОСТ 25164–96

Остальное – см. вариант Е7–44

1 – датчик; 2 – ниппель 3 и 4 – соответственно, фланца соединения

типа 4 в исполнении 3 и 4 по ГОСТ 25164-96; 5 – болт М10х40;

6 – уплотнительное кольцо; 7 – кронштейн; 8 – хомут; 9 – гайка М8;

10 – шайба 8; 11 – болт М10х14; 12 – шайба 10; 13 – труба диаметром 50±5.

| Модели | H | H2 | H1 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2420; 2430; 2450; 2460 | 212 | 64…134 | 45 | 110 |
| 2410 | 262 | 64…134 | 70 | 160 |

Рис. Е8 – Типовые варианты монтажа унифицированных многопредельных датчиков

типа Курант–ДД моделей 2410, 2420, 2430, 2450, 2460 (см. рис. Д19) с фланцем.

Варианты Е9–44 (см рис. Д19)

Фланцевое соединение типа 4 в исполнении 4 по ГОСТ 25164-96

С вентильным блоком.

Остальное – см. рис. Е8

Варианты Е9–43 (см рис. Д19)

Фланцевое соединение типа 4 в исполнении 3 по ГОСТ 25164-96

С вентильным блоком.

Остальное – см. рис. Е8

14 – вентильный блок.

Рис. Е9 – Типовые варианты монтажа унифицированных многопредельных датчиков

типа Курант–ДД моделей 2410, 2420, 2430, 2450, 2460 (см. рис. Д19) с вентильным блоком и фланцами.

| Модели | Вариант | L | H | D | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5410 | Е10–1 | 160…180 | 190 | 180 | 41 |
| 5110, 5210, 5310 | Е10–2 | 130…150 | 190 | 180 | 41 |
| 5420, 5430 | Е10–1 | 160…180 | 144 | 140 | 35 |
| 5120, 5130, 5220, 5230, 5320,5330 | Е10-2 | 130…150 | 144 | 140 | 35 |

А – штуцерно–ниппельное соединение типа 3 по ГОСТ 25164–96 с штуцером – переходником М12х1,25/М20х1,5 (поз.2)

1 – датчик; 2 – штуцер–переходник; 3 – накидная гайка; 4 – кольцо уплотнительное (прокладка); 5 – ниппель; 6 – кронштейн; 7 – втулка; 8 – болт М6х16; 9 – болт М6х32; 10 – шайба; 11 – болт М10; 12 – шайба 10; 13 – уплотнительное кольцо.

Рис. Е10 – варианты монтажа унифицированных многопредельных датчиков Курант–ДИ, ДР, ДИВ и ДД моделей 5410, 5110, 5210, 5310, 5420, 5430, 5120, 5130, 5220, 5230, 5320, 5330 (см. рис. Д20).

В скобках указаны возможные варианты размеров.

А – ниппельное соединение типа 3 по ГОСТ 25164–96

1 – датчик; 2 – ниппель; 3 – накидная гайка; 4 – уплотнительное кольцо;

5 – кронштейн; 6 – болт МВх12; 7 – соединитель.

Варианты узла В – см. Рис. Д27 (Н = 12…32).

Рис. Е11 – Типовой вариант монтажа многопредельных унифицированных датчиков

Курант – ДА моделей 2050, 2060, Курант – ДИ моделей 2150, 2160, 2170 и Курант – ДИВ модели 2350 (см. рис. Д21).

В скобках указаны возможные варианты размеров.

1 – датчик; 2 – фланец места установки; 3 – болт М14х1,5х35;

4 – уплотнительное кольцо.

Варианты узла В – см. Рис. Д27 (Н = 12…32).

Рис. Е12 – Типовой вариант монтажа датчиков Курант – ДИ моделей 2154 и 2164 (см. рис. Д22)

Приложение Ж (справочное)

Масса датчиков

Таблица Ж.1 – Масса датчиков разных моделей

| Группа датчиков | Модели | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| Малогабаритные однопредельные датчики | 1001, 1101, 1201, 1301, 1006, 1106, 1206, 1306 | 0,3 |
|  | 1002, 1102, 1202, 1302, 1008, 1108, 1109 | 0,5 |
|  | 1003, 1103, 1004, 1104, 1005, 1105, 1205, 1305, 1007, 1107, 1207, 1307 | 0,7 |
|  | 1401, 1402 | 1,0 |
| Унифицированные многопредельные датчики | 6053, 6063, 6073, 6153, 6163, 6173 | 0,6 |
|  | 6052, 6062, 6072, 6152, 6162, 6172 | 1,2 |
|  | 6151, 6161, 6171 | 2,0 |
|  | 2050, 2060, 2150, 2160, 2170, 2350, 2154, 2164, 2350 | 3,0 |
|  | 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460; | 6,3 |
|  | 2110, 2210, 2310, | 12,9 |
|  | 2410. | 13,2 |
|  | 5120, 5130, 5220, 5230, 5320, 5330, 5420, 5430 | 4,0 |
|  | 5110, 5210, 5310, 5410 | 5,6 |

Примечание - Возможно превышение до 10 % или ненормированное снижение массы относительно установленного значения в зависимости от применяемых материалов и
исполнений. Действительное значение массы должно быть указано в паспорте поставляемого датчика.

# Приложение И (справочное)

Комплекты монтажных частей

Таблица И.1 - Коды комплектов монтажных частей

| Код комплекта | Состав комплекта | Применяемость |
| --- | --- | --- |
| ПГ | Патрубок (привариваемый) с резьбовым гнездом | Рисунок Е.1, вариант Е.1-1, рисунок Е.2, Рисунок Е.3, вариант Е.3-1 |
| ПН | Патрубок (привариваемый) с штуцерным концом и стяжной муфтой | Рисунок Е.1, вариант Е.1-2, рисунок Е.3 вариант Е.3-2. |
| НХ1 | Ниппель (привариваемый) с накидной гайкой. Хомут и с элементами крепежа | Рисунок Е.1, вариант Е.1-3 |
| НП | Ниппель (привариваемый) с накидной гайкой | Рисунок Е.1, вариант Е.1-3 без скобы |
| ГН1 | Гнездо (привариваемое) с накидной гайкой под фланец, уплотнительное кольцо | Рисунок Е.4, вариант Е.4-1 |
| ГН2 | Гнездо (привариваемое) с накидной гайкой под фланец, уплотнительные кольца | Рисунок Е.4, вариант Е.4-2 |
| ГР1 | Гнездо резьбовое (привариваемое) с уплотнительным кольцом | Рисунок Е.5, вариант Е.5-1 |
| ГР2 | Гнездо резьбовое (привариваемое) с уплотнительным кольцом | Рисунок Е.5, вариант Е.5-2 |
| НН | Два ниппеля (привариваемых) с накидными гайками | Рисунок Е.6, вариант Е.6-1 |
| НШ | Два ниппеля (привариваемых) с накидными гайками и двумя штуцерными переходниками | Рисунок Е.6, вариант Е.6-2 |
| ФН1 | Фланцевое соединение с ниппелем, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.7, вариант Е.7-1Ц-44, Е7-1К-44 |
| ФР1 | Фланцевое соединение с резьбовым отверстием К1/4˝, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.7, вариант Е.7-1Ц-43, Е.7-1К-43 |
| ФН2 | Фланцевое соединение с ниппелями, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.8, вариант Е.8-1Ц-44, Е.8-1К-44 |
| ФР2 | Фланцевое соединение с резьбовым отверстием К1/2˝, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.8, вариант Е.8-1Ц-43, Е.8-1К-43 |
| ВН1 | Вентильный блок с фланцевым соединением и ниппелями, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.9, вариант Е.9-1Ц-44, Е.9-1К-44 |
| ВР1 | Вентильный блок и фланцевое соединение с резьбовым отверстием К1/4˝, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.9, вариант Е.9-1Ц-43, Е.9-1К-43, типоразмер с резьбой К1/4˝ |
| ВР2 | Вентильный блок и фланцевое соединение с резьбовым отверстием К1/2˝, кронштейн и скоба с элементами крепежа | Рисунок Е.9, вариант Е.9-1Ц-43, Е.9-1К-43, типоразмер с резьбой К1/2˝ |
| НК1 | Ниппель с штуцерным переходником и накидной гайкой, кронштейн с элементами крепежа. | Рисунок Е.10, вариант Е.10-2 |
| НК2 | Ниппели с штуцерными переходниками и накидными гайками, два кронштейна с элементами крепежа. | Рисунок Е.10, вариант Е.10-1 |
| НК3 | Ниппель (привариваемый) с накидной гайкой, с кронштейном и элементами крепежа | Рисунок Е.11, вариант Е.11-1 |

| Продолжение таблицы И.1 |
| --- |
| Код комплекта | Состав комплекта | Применяемость |
| ФК | Фланцевый патрубок (привариваемый) с элементами уплотнения и крепежа | Рисунок. Е.12, вариант Е12-1 |
| РД | Разделитель атмосферного давления | Применяется только по предварительно согласованному заказу для датчиков Курант-ДИ моделей 1104 и 1105 - см. рисунок Е.2 |

# Приложение К  (справочное)

Коды длины и диаметра кабеля

Таблица К.1 Коды длины и диаметра кабеля

| Код | Длина кабеля |
| --- | --- |
| А | 15 см |
| Б | 25 см |
| В | 35 см |
| Г | 45 см |
| Д | 50 см |
| Е | 1м |
| Ж | 1,5 м |
| З | 2,0 м |
| И | 3,0 м |
| К | 5,0 м |
| Л | 10 м |
| М* | ХХ |
| Код | **Диаметр кабеля |

Примечание – *М длина кабеля ХХ определяется в заказе.

**Диаметр кабеля обозначается кодами через дробь: L/Х, где L – длина, Х – диаметр кабеля

# Приложение Л (справочное)

Перечень оборудования и контрольно-измерительных приборов,

необходимых для поверки датчиков

Барометр М67. Пределы измерений 610 - 9000 мм рт. ст.

Точность измерения ±0,8 мм рт. ст.

Вакуумметр теплоэлектрический ВТБ-1. Пределы измерений (2∙10-3 – 750) мм рт. ст.

Задатчик избыточного давления «Воздух-1600». Диапазон задания выходного давления (0,005 - 16) кПа с блоком опорного давления (ОД) и (0,02 - 16) кПа без блока ОД.

Класс точности соответственно 0,02 и 0,05.

Задатчик избыточного давления «Воздух-2,5». Диапазон задания выходного давления  (25 - 250) кПа. Класс точности 0,02 и 0,05.

Задатчик избыточного давления «Воздух-6,3».  Диапазон  задания  выходного давления (63 - 630) кПа. Класс точности 0,02 и 0,05.

Комплекс для измерения давления цифровой ИПДЦ. Класс точности 0,06%; 0,1%; 0,15% для пределов измерений от 0,16 до 16 МПа.

Мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5. Класс точности 0,05 в пределах измерения (0,01-0,25) МПа.

Манометр абсолютного давления МПА-15. Предел допускаемой основной погрешности 0,01% в пределах измерения давления (133 - .400) кПа; 13,3 Pа в пределах 20 – 133 кПа;  6,65 кПа в пределах 0 – 20 кПа.

Манометр грузопоршневой МП-2,5. Предел допускаемой основной погрешности 0,02 и 0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 25 кПа до 0,25 МПа.

Манометр грузопоршневой МП-6. Предел допускаемой основной погрешности 0,02 и

0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 0,06 до 0,6 МПа.

Манометр грузопоршневой МП-60. Предел допускаемой основной погрешности 0,02 и 0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 0,6 до 6 МПа.

Манометр грузопоршневой МП-600. Предел допускаемой основной погрешности 0,02 и  0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 6 до 60 МПа.

Манометр грузопоршневой МП-2500. Предел допускаемой основной погрешности
0,05 % от измеряемого давления в диапазоне от 25 до 250 МПа.

Манометр МТИ и вакуумметр ВТИ для точных измерений. Предел допускаемой основной погрешности 0,6 и 1,0 % соответственно для пределов измерения 0,1 и 160 МПа.

Преобразователи давления измерительные ИПД. Пределы допускаемой основной

погрешности 0,06 %; 0,1 %; 0,15 % для пределов измерений от 0,16 до 16 МПа.

Источник постоянного напряжения Б5-45. Напряжение до 50 В.

Катушка сопротивления измерительная Р331 100 Ом. Класс точности 0,01.

Магазин сопротивления Р33. Сопротивление до 100 кОм. Класс точности 0,2/6∙10-6.

Ампервольтметр Р-386. Класс точности 0,05 при измерении постоянного тока до 100 мА;

0,5 при измерении переменного напряжения до 300 В.

Вольтметр универсальный Щ31. Класс точности 0,015.

Вольтметр цифровой В7-34. Класс точности 0,01.

Мультиметр цифровой LP-235. Пределы измерения: ёмкости до 20 мкФ, индуктивности - до 200 мГн.

Осциллограф электронно-лучевой С1-76. Чувствительность 0,2  мВ/см.

Мегаомметр М1102/1. Напряжение 500 В.

Камера климатическая 3101-01 Feutron.

Термокамера МС-71. Диапазон температур в камере от минус 80 до плюс 100 (С.

Стабильность поддержания температуры ± 0,5 (С.

Вибрационный электродинамический cтенд ST-5300.

Ударный стенд SPS-80.

Штангенциркуль. Верхний предел измерения 250 мм. Цена деления 0,1 мм.

Весы настольные гиревые. Предел взвешивания  20 кг, погрешность не более 50 г.

Термометр стеклянный ртутный. Предел измерения от 0 до 55 (С.

Баллон стальной малой или средней емкости со сжатым воздухом.

Редукционная установка для подвода и сброса давления.

Вакуумный насос ВН-2. Разрежение 1,33 – 2,66 гПа.

Примечания

1 - Допускается использование другого испытательного оборудования и образцовых средств измерений, с характеристиками не хуже указанных.

2 - Выбор средств измерения давления определяется характеристиками датчика.

# Приложение М (справочное)

Перечень ссылочных документов

| Обозначение документа | Наименование документа | Номер пункта ТУ |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 9.014-78 | ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования | 1.6.4 |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности | 2.1 |
| ГОСТ 12.3.019-80 | ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности | 2.8 |
| ГОСТ Р 27.403-2009 | Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы | 4.5.4 4.5.6 |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия | 1.6.5 |
| ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) | 1.2.16, 1.5.1, 5.2.22, приложения А, В |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды | Введение, 6.2, 6.3, приложения А, В |
| ГОСТ 21130-75 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры | 2.2 |
| ГОСТ 22520-85 | Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия | 1.1.1 |
| ГОСТ 25164-96 | Соединения приборов с внешними гидравлическими и газовыми линиями. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования | Приложения В, Е |
| ГОСТ Р 52931-2008 | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия | Введение, 1.2.14, 1.2.15, 1.3.12, 2.1, приложения А, В |
| РТМ 27-72-15-82 | Машины и оборудование продовольственные. Порядок применения металлов, синтетических и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами | 1.1.2 |

# Text boxes

2

3

1

1

2

3

2

1

3

4

3

2

1

1

4

3

2